要求及参数

1、结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

1、本试剂盒适用于检测痰液样本中的结核杆菌分枝杆菌（TB）DNA。

2、本试剂盒可用于临床中结核分枝杆菌感染的辅助诊断。

二、详细招标参数：

1　试剂盒名称： 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）

2　CFDA注册证： 国械注准 20173400166

3　检测技术平台： 基于荧光定量PCR检测技术，适用于ABI7500荧光PCR仪、

StratageneMx3000P荧光PCR仪。

4　检测样本类型： 痰液

5　样本体积：500 uL

6　96样本处理时间：150min

7　检测灵敏度/检测下限：　1个菌/mL

8批间精密度CV： ≤5%

9批内精密度CV： ≤5%

10 特异性：与鸟分枝杆菌、土地分枝杆菌、施氏分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌、亚洲分枝杆菌、瘰疬分枝杆菌、戈登分枝杆菌、龟脓分枝杆菌、偶然分枝杆菌、草分枝杆菌、巴西诺卡氏菌、 北京棒杆菌、肺炎球菌、嗜肺军团菌、百日咳博德特氏菌、肺炎支原体、EB病毒、呼吸道合胞病毒等样本无交叉反应。

11 反应体系体积：　50 uL

12 ★防污染体系：　UNG酶+dUTP

13 ★是否有内标：　有全程参与核酸提取和扩增的内标

14 扩增时间：≤75min

15 ★自动化：可实现全自动化提取操作

16 保质期： 12个月

17包装规格：48人份/盒

18 预期用途：适用于检测痰液样本中的结核分枝杆菌（TB）DNA。可用于临床中结核分枝杆菌感染的辅助诊断。

19 检验原理：采用核酸释放剂快速裂解、释放样本中的结核分枝杆菌DNA，利用针对结核分枝杆菌核酸保守区设计的一对特异性引物、一条特异荧光探针，配以PCR反应液等组分，在荧光定量PCR仪上，应用实时荧光定量PCR检测技术，通过荧光信号的变化实现结核杆菌DNA的快速检测。

2、抗广谱原肌球蛋白受体激酶（TRK）单克隆抗体要求及参数

- 医用耗材用途及范围：

用于检测神经系统方面的病变。

二、详细招标要求：

产品必须取得注册证

3、YAP1基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

该试剂盒可用于辅助诊断YAP1融合阳性型幕上室管膜瘤并评估其预后。

二、详细招标参数：

在保证质量和服务是前提下，要求可以做到快速检测，实现当天得到检测结果。

- 耗材名称：C11ORF95(11q13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法）。

2、试剂生产地：国产。

3、产品功能：

(1）试剂技术方法：荧光原位杂交法：

(2）染色结果：试剂盒采用去国际最先进的去重复序列探针制备技术生产，较传统 FISH 探针可实现快速2小时杂交。同时，在保证检测质量的情况下，还可以实现灵活的2-16小时的杂交。

4、产品性能：较传统试剂盒具有更好的灵敏度、特异性

5、规格：试剂盒规格：10人份／盒

6、产品适应症：脑胶质瘤

4、EBER检测试剂盒（原位杂交法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

EBER 用于检测 EB 病毒是否存在。鉴别是否是非肿瘤性疾病：分清是 EBV 的潜伏感染还是感染导致的疾病状态；肿瘤性疾病的鉴别诊断。

二、详细招标要求：

产品必须取得注册证

5、HLA-B27基因分裂测定试剂盒（PCR-SSP法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

1、解决临床痛点，为 SpA 患者早期精准诊断提供重要参考，具有重大社会经济效益。 SpA 平均延迟诊断时间为7.4年，84版纽约标准诊断 SpA 患者均为中晚期，09版 ASAS 中轴型脊柱关节炎分类标准重视 HLA -B27指标，B27＋加2个 SpA 特征即可诊断，敏感性83%,特异性性84%，为早期精准诊断 SpA 提供诊断依据。

2、解决临床痛点，避免误诊漏诊，显著降低误诊率，具有重大社会经济效益。 AS 误诊率高达82%，易误诊为腰椎间盘突出、腰肌劳损、类风湿性关节炎、坐骨神经痛等疾病。仅有炎性腰背痛患者，如检测 HLA -B27阳性，诊断 SpA 可能性从14％迅速提高到59%，如B27阴性，诊断 SpA 可能性则将降至2%, HLA -B27指标为正确识别早期 SpA 患者提供重要参考，避免误诊漏诊，显著降低误诊率。

二、详细招标参数：

1、HLA -B27基因分型，可分7大类基因亚型；

2、从B27基因亚型水平上，为临床早期精准诊断 SpA 提供重要参考价值（易感基因为 HLA - B *2702/04/05/07，保护基因为 HLA - B *2703/06/09)，避免疾病误诊漏诊，降低误诊率；

3、 HLA -B27基因亚型不同，疾病风险不同。目前研究发现 HLA - B *2705基因亚型葡萄膜炎、指趾炎、髋关节受累风险、疾病严重程度比 HLA - B *2704基因亚型高，对 SpA 疾病风险评估有重要参考价值；

4、 HLA -B27基因亚型不同，疾病治疗方案不同。目前研究发现 HLA - B *2704亚型单用柳氮磺吡啶治疗效果优于单用甲氨蝶呤、甲氨蝶呤和依那西普联合用药方案， HLA - B *2705亚型柳氮磺吡啶与甲氨蝶呤联合用药治疗效果优于单用甲氨蝶呤、单用柳氮磺吡啶、甲氨蝶呤与依那西普联合用药方案。

6、人类ALDH2基因多态性检测试剂盒（PCR-荧光探针法）要求及参数

一、医用耗材用途及范围：

本试剂盒用于检测人ALDH2基因突变情况，用以指导硝酸甘油个体化用药和酒精代谢能力评估。

二、详细招标参数：

1、检测方法：荧光定量 PCR

技术操作简便，耗时少·

实验流程少，不需要配置反应液

2、检测用途：单管体外定性检测 EDTA 抗凝静脉全血样本ALDH2基因1510位点（ G > A ）基因多态性

3、标本类型： EDTA 抗凝静脉全血样本

4、质量控制：检测阳性参考品、阴性参考品、特异性参考品、最低检测线参考品、精密度参考品和干扰物参考品，均合格后生产商出具产品检验合格证

5、阴阳性符合率：阴性和阳性均为100％符合率

6、精密度：批内和批间CVs5%

7、最低检测值：1ng/ ul 浓度的 DNA 样本，对同一份低至1ng/ ul 的样本进行10次重复检测，均能正确分型

8、防污能力：阴性质控不起线：阳性样本加入人工干扰物不影响判读，并具有报告

9、抗干扰能力：阳性样本加入人工干扰物不影响判读：含非目标基因片段质粒 DNA 参考品不能被检出

10、储存条件及有效期：-20℃±5℃避光保存，有效期10个月

11、结果分析：可判读ALDH2不同基因型

12、资质要求：获得 III 类医疗器械注册证

13、检测试剂盒：提供检测试剂盒规格与报价，包括试剂盒单价和单人份单价，并且不同规格的试剂盒单人份报价必须一致。

14、适于荧光定量 PCR 仪器：ABI7500荧光定量 PCR 仪、 SLAN 、 Bio - Rad CFX96或 Roche Cobas 480或DA7600等