1、植入式再同步治疗心律转复除颤器（CRTD）参数：

所投产品需在省标目录内。用于治疗 QRS 波宽的心衰患者。型号有左室双极电极，左室四级电极相匹配的机器。机器可兼容1.5T及以上磁共振。除颤电极既有传统接口，也有集成接口的型号。配套使用的电极均需兼容1.5T及以上磁共振。

2、植入式心律转复除颤器参数：

所投产品需在省标目录内。用于治疗恶性室性心律失常患者，比如室颤、持续性严重室性心动过速或出现过猝死的患者。机器可兼容1.5T及以上磁共振。电极可兼容1.5T及以上磁共振。除颤电极匹配希浦电极植入。患者在植入ICD后，行磁共振检查时需要无体位、部位和检查时长的限制。

3、一次性内窥镜活体取样针参数：

所投产品需在省标目录内。用于内窥镜检查或治疗中对于纵隔区域和肺门区域的病灶的活检取样。主要是在气道附近的（1.3公分内），可不通过外科进行取样，而对于气道内以及气道粘膜和粘膜下的病变取样。非超声穿刺针。结构由针芯丝、针头、外管、公母螺纹帽、抽吸器等组成。针头规格 19G、20G，针头长度 14mm，外管直径1.8mm，外管长度1.2米，针头直径0.9mm、1.1mm。自带可固定的负压抽吸器，可以减少临床操作时的负担，使得操作负压吸引时更能有效的获取标本。产品有穿刺抽吸一体式和软硬度可调节分体式两款可选。

4、一次性内窥经超声吸引活检针参数：

所投产品需在省标目录内。用于气管支气管黏膜下层和管腔外的病变进行超声引导下穿刺活检。一次性内窥镜超声吸引活检针由活检针、适配器、负压抽吸装置组成。两种适配器，适配市面上所有超声内镜。镍钛合金材料，使产品具备柔韧性，多次穿刺后针形变可复原；激光雕刻回声图案的针头在超声下可识别；与超声内镜搭配使用，通过负压将细胞或组织抽吸进针腔内；单按钮设计，可单手控制。细胞针/组织针规格齐全。组织针针头为"三叉戟"形状。改变传统植入放射粒子方式，可从活检针尾端直接植入。

5、一次性自动活检枪参数：

所投产品需在省标目录内。用于经皮穿刺实质性脏器肿物及其他软组织活检（不用于骨活检）。具备针尖增强显影技术，实时显示针尖位置。2.2-2.5cm取样槽，兼顾标本量和危险部位结节活检安全性。可搭配同轴针套件。针尖锋利，破皮轻松，组织饱满。针体优化，与探头无干涉。手柄侧方及尾部双击发。

6、六项呼吸道病毒核酸检测试剂盒参数：

所投产品需在省标目录内。用于呼吸道病原体的早期、快速、特异检测，用于定性检测临床人口咽拭子样本中的呼吸道合胞病毒（RSV)、呼吸道腺病毒（Radv)、人偏肺病毒（HMPV)、副流感病毒I/II/III型（PIV I/II/III）的核酸。检测种类：包括呼吸道合胞病毒（RSV)、呼吸道腺病毒（Radv)、人偏肺病毒（HMPV)、副流感病毒I型（PIVI)、副流感病毒II型（PIVII)、副流感病毒III型（PIV I III)。带有内源性内标、阴性质控和阳性质控。开封后稳定性好。灵敏度：最低检测限：1000 copies/mL。重复性（CV):CV≤5%。需提供适配质控品。CT≤38，灵敏度高，检出率高。具备三类医疗器械注册证。

7、荧光原位杂交试剂参数：

所投产品需在省标目录内。用于常见的实体瘤患者外周血内肿瘤细胞检测样本（如肺癌、卵巢癌、胰腺癌、胃癌、鼻咽癌、乳腺癌、肾癌、结直肠癌、肝癌、食管癌、宫颈癌、子宫内膜癌、骨肉瘤、胆管癌、前列腺癌、膀胱癌等上皮细胞来源肿瘤疾病的外周血肿瘤细胞检测样本）的处理和鉴定。试剂技术方法：免疫荧光染色和FISH结合的方法。检测结果：能将各种肿瘤标志物（如 ARV7、PDL1、HER2、CK、EpCAM等）免疫荧光染色与FISH相结合，在同一肿瘤细胞上同时检测瘤标蛋白表达和染色体倍体，且判读标准客观，不受人为因素影响，试剂探针稳定。实验精密度好，变异系数（CV）小于10%;样本量：3.2mL全血去除率：99%±1%。为保证肿瘤细胞检出率，每例处理的血液样本的量为3.2-5ml，有效保证肿瘤细胞活性，可采用肿瘤细胞活性＞95%，肿瘤细胞可用于后续原代细胞培养、单细胞测序等；有效去除外周血中的红细胞、白细胞，红细胞、包细胞去除率均大于99.95%；高效富集肿瘤细胞，肿瘤细胞回收率＞80%；能对多种临床样本进行检测分析，包括外周血、脑脊液、胸水、腹水、骨髓、尿液、淋巴穿刺等样本。10人份/盒。产品适应症：有患肿瘤风险人群、所有实体瘤患者。具备医疗器械备案凭证。

8、EGFR基因突变检测试剂盒（多重荧光PCR法）参数：

所投产品需在省标目录内。用于定性检测非小细胞肺癌患者石蜡包埋组织样本、DNA中人类EGFR基因29种体细胞突变，辅助进行靶向用药选择。保证质量和服务是前提下，要求可以做到快速检测，当天得到检测结果。试剂技术方法：多重荧光PCR法；本试剂盒在实时PCR平台上实现对样品DNA 中突变的检测，达到对稀有突变检测的高特异性及高灵敏度，同时具有高选择性。伴随诊断：EGFR19外显子缺失、L858R点突变用于吉非替尼片伴随诊断。可检出 10ng DNA样品中含量低至 1% 的EGFR基因突变；扩增时间≤90min：单样本检测时间≤3小时。10测试/盒。产品适应症：非小细胞肺癌。具备三类医疗器械注册证。

9。KRAS基因突变检测试剂盒参数：

所投产品需在省标目录内。用于定性检测结直肠癌患者的石蜡包埋组织样本、血液样本DNA中K-ras基因12、13密码子上7种热点突变状态，辅助进行靶向用药选择。保证质量和服务是前提下，要求可以做到快速检测，当天得到检测结果。试剂技术方法：基于PAP-ARMS技术的多重荧光PCR法；在实时PCR平台上实现对样品 DNA中突变的检测，达到对稀有突变检测的高特异性及高灵敏度，同时具有高选择性。伴随诊断：K-RAS基因野生型用于西妥昔单抗注射液的伴随诊断检测。可检出10ng DNA样品中，含量低至1％的K-RAS基因突变；扩增时间＜90min；单样本检测时间≤3小时：操作简单，耗时短，效率高。产品适应症：非小细胞肺癌或结直肠癌患者。具备三类医疗器械注册证。

10、NRAS基因突变检测试剂盒参数：

所投产品需在省标目录内。用于辅助诊断 NRAS 扩增型脊髓室管膜并评估其预后，另可用于结直肠癌的预后评估及指导治疗。试剂技术方法：PCR-荧光探针法：由PCR反应八联管、酶混合液、弱阳性对照和空白对照组成。规格：12人份/盒、24人份/盒。产品适应症：结直肠癌。具备三类医疗器械注册证。

11、TERT基因启动子突变检测试剂盒（PCR﹣荧光探针法）参数：

所投产品需在省标目录内。用于定性检测胶质瘤患者的TERT基因启动子突变，为临床医生对胶质瘤患者病理分型提供辅助诊断。试剂技术方法：采用实时荧光定量PCR方法（PCR﹣荧光探针法）；试剂盒采用特异性引物和Taqman探针两种技术，检测DNA样品中的突变基因，实现对样品 DNA 所含突变特异性和高灵敏度检测。同时设置内参 Beta-globin基因。24测试/盒。产品适应症：脑胶质瘤，甲状腺癌。具备三类医疗器械注册证。

12、AGTR1、ACE、ADRB1、CYP2D6、CYP2C9基因检测试剂盒参数：

所投产品需在省标目录内。用于定性检测提取的DNA中的高血压相关基因位点的检测，用于服用降压药物的患者，评估患者服用效果及降低毒副作用。检测方法：PCR法；对CYP2D6、CYP2C9、ADRB1、AGTR1、ACE(I/D）的基因型进行分型检测。操作简便，提供预混的的反应体系，一步加样上机，PCR 反应结束同步出结果，检测结果永久保存，可追溯。有 UNG/dUTP 防污染体系。通量高：1个孔检测1个位点，通量高。可覆盖5大类常用降压药。质量控制：含阳性质控、空白质控和内标，可有效监控基因组 DNA质量。适用机型广泛：可用于宏石 SLAN96S、ABI7500等。具备三类医疗器械注册证。

13、测试序反应通用试剂盒（阿司匹林）参数：

所投产品需在省标目录内。用于阿司匹林靶点基因进行检测，根据患者携带的特定分型指导用药方案，调整剂量，避免出血风险和抵抗风险，防止二次复发。针对服用阿司匹林用药人群检测。

体外定性检测人外周血提取的人基因组 DNA中ITGB3、LTC4S、PEAR1、PTGS1、GP1BA的基因型。检测位点：4个反应管完成ITGB3、LTC4S、PEAR1、PTGS1、GP1BA5个基因位点检测。准确度：≥98%。精密度：变异系数CV<5%。质量控制：含阳性质控、阴性质控。检测限：最低可检测出含1ng基因组DNA的样品。抗干扰能力强：500mg/mL 游离血红蛋白、300μM胆红素、6mM甘油三酯等干扰物质对结果无影响。试剂采用预分装试剂。有效期≥12个月。具备医疗器械备案凭证。

14、测试序反应通用试剂盒（糖尿病）参数：

所投产品需在省标目录内。用于检测降糖药相关Cllorf65、KCNJ11、CYP2C9、PPARG、SLC30A8及IRS1基因。体外定性检测人外周血提取的人基因组 DNA中C11orf65、KCNJ11、CYP2C9、PPARG、SLC30A8、IRS1的基因型。检测位点：4个反应管完成C11orf65、KCNJ11、CYP2C9、PPARG、SLC30A8、IRS16个基因位点检测。准确度：≥98%。精密度：变异系数CV<5%。质量控制：含阳性质控、阴性质控。检测限：最低可检测出含1ng基因组DNA的样品。抗干扰能力强：2mg/mL 游离血红蛋白、300μM胆红素、6mM甘油三酯等干扰物质对结果无影响。试剂为预分装试剂。试剂有效期：≥12个月。具备医疗器械备案凭证。

15人类HER2基因扩征快速检测试剂盒（荧光）参数：

所投产品需在省标目录内。用于HER2基因的快速检测。主要组成：带有橘红色（Orange）荧光素标记代表HER2基因和绿色（Green)荧光素标记17号染色体的DNA双色探针。样本类型：用于手术切除或活检组织石蜡包埋标本切片。预期用途：主要用于临床指导抗HER2靶向用药。储存条件：-20℃±5℃避光密封保存，有效期为12个月以上。技术染色要求：在保证检测质量的情况下，可实现快速2h杂交（提供证明）。还可以实现灵活的2-16小时的杂交。需配备封片橡胶泥或橡皮胶。具备三类医疗器械注册证。

16、滑移垫参数 ：

所投产品需在省标目录内。需提供CMA国家级检测报告。用于急诊科院前急救120等需要长距离转运的病人。产品整体采用热合工艺生产，无针孔，可抬动，可滑移，具有拉力大、可塑性强、具备医疗器械二类注册证，无菌，静态承重300kg，动态承重150kg。产品平整，透气性好，可长时间接触患者皮肤，且牢固性好，转运时能有效降低患者波动频次，安全的保护手术切口遭受二次创伤，避免在移动过程当中的扭伤和撕裂，有效降低了交叉感染的发生。体积小，方便携带和操作，配备减压把手。尺寸：195*80cm(±5cm)。产品结构：由主单和辅单双层结构组成，主单透气、承重，克重不低于100g,辅单阻水隔液。外观要求：外观应平整，无针孔，无褶皱，落絮，杂质，破损等缺陷。拉伸强度：主单的拉伸强度（N）纵向≥160N、横向≥120N。胀破强度（kPa)≥140kPa。承重：产品的主单承重不低于150kg，无破损和断裂。滑移：产品主单应能承受150kg荷载下的滑移 60cm，主单无破损，孔拉手无断裂。环氧乙烷残留量应不大于5ug/g。

17、标准级盖玻片参数：

控制价：6.9元/盒。由优质玻璃原材料制成，平整度高，透光性高。24x40mm，100片/盒。