1、一次性使用双极电凝钳参数

所投产品需在省标目录内。用于高频手术中与高频发生器或吸引装置配合使用进行电凝、电切、吸引。组成部分包括：钳柄、钳杆、钳头、转轮、绝缘套管与双极电缆线。工作长度：330mm±3%。钳杆与绝缘套管最大直径5.5mm允差0-1mm。钳头最大张开幅度：40°±20%。电缆线长度2900mm±100mm。表面粗糙度：表面可处理成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra最大值：有光亮不大于0.4μm；无光亮不大于0.8um；抛光不到的部位不大于6.3μm。硬度：钳头硬度不小于 300HVO.2。手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数不小于0.3.电极导通性：电凝钳与双极电缆线导通良好，其阻抗值不大于3Ω。额定附件电压500V。需匹配威力电刀Force  FX—8C。

2、一次性使用无菌保护罩参数

所投产品需在省标目录内。用于手术人员调节灯光用，可充分保证无影灯柄部的无菌环境。材质分为可降解环保塑料和普通聚乙烯两种。经环氧乙烷灭菌，无菌独立包装。有医保码，符合收费标准。

3、一次性使用无菌引流袋参数

所投产品需在省标目录内。用于与插入人体的引流导管相连接，向外引出并收集体内液体。采用高分子材料制成。导管具有良好的耐弯曲性。带有单向膜片的规格，回流量不超过10ml/min。接口为多尺寸宝塔型设计，配转接头适配各种管径引流管。袋体有精确刻度，配有流量调节阀，放液阀。无菌独立包装。

4、输液接头参数

所投产品需在省标目录内。用于中心静脉导管输液时使用，降低血流感染的发生，减少输液微粒，避免针刺伤。透明，方便观察接头内是否有血液或药物沉渣及时处理。分隔膜正压或恒压，防止堵管，降低堵管发生率。接头横截面光滑平整。紧密无缝隙，安全易清洁。能紧密连接常用输液器、连接管。可反复持续使用7天。

5、颅颌面接骨板及配套螺钉参数

所投产品需在省标目录内。用于颅颌骨骨折重建、内固定及缺损的修补和替代。颅颌面接骨板材质要求为纯钛，钛钉为钛合金；生物相容性好；兼容CT和MRI;病发症少及较好的耐热性和耐腐蚀性；规格型号齐全。

6、肠道支架参数

所投产品需在省标目录内。用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻。由肠道支架和支架置入器组成，支架由镍钛形状记忆合金丝材编织而成，支架上附有担标记，支架两端有回收线环。支架外径 18-30mm，长度80/100/120mm，置入器外径小于3.3mm，可过内镜活检孔。

7、组织粘合胶参数

所投产品需在省标目录内。用于仅供体表局部涂抹使用，仅限于边缘对合良好的手术切口对合后使用，包括微创介入手术穿刺后的伤口、完全清创后的伤口。不可用于体表以下解剖部位，也不能替代皮肤深部缝合。产品具有国家三类医疗器械注册证；产品主要成份为a ﹣氰基丙烯酸正丁酯，并且纯度达到99.5％以上。产品可以进行常温条件运输、储存。胶液带有颜色，方便在涂胶过程中清晰分辨胶膜范围。产品符合NMPA《氰基丙烯酸酯类医用粘合剂注册指导原则》要求。

8、甲型肝炎病毒IGM抗体检测试剂盒参数

所投产品需在省标目录内。用于总院区医学检验科免疫室，定性检测人血清中甲型肝炎病毒IgM(HAV-IgM）抗体。酶联免疫法。

9、正常值血凝试剂质控品参数

所投产品需在省标目录内。用于血凝项目的质控。可用于凝血酶原时间、凝血酶时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原、抗凝血酶 III、蛋白S、蛋白C的室内质控。需匹配沃芬ACL TOP 750。

10、低值血凝试剂质控品参数

所投产品需在省标目录内。用于血凝项目的质控。可用于凝血酶原时间、凝血酶时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原、抗凝血酶III、蛋白S、蛋白C的室内质控。需匹配沃芬ACL TOP 750。

11、细胞培养瓶参数

控制价：10元/个。用于羊水细胞培养。光学透明级的聚苯乙烯材质制造，利于组织培养处理细胞的贴壁生长。直角斜颈（正方斜口），加样方便。透气盖，盖体上封有0.2微米孔径的不可湿膜，提供稳定的无菌气体交换。培养瓶表面积25c㎡,50ml容量。包装20个/包。