1、手术缝线参数：

所投产品需在省标目录内。用于一般软组织缝合与结扎，包括心血管，神经外科和眼科手术及心脏临时感知和起搏，包含血管线，瓣膜线／肌腱线，眼科线，钢丝，心脏起搏导线及丝线。

一、可吸收缝合

1．聚糖乳酸（乙交酯和丙交配的共聚物），多股编织，涂层为同质涂层及乳酸硬脂酸钙

2. 聚糖乳酸共聚物合成单股编织

3．由多种共聚物合成

4．快速吸收，聚糖乳酸合成可吸收性外科缝线，单股线体，涂层为同质涂层及乳酸硬脂酸钙，吸收期≤60天：

5.中效吸收，聚糖乳酸合成可吸收性外科缝线，编织线体，有染色及未染色，涂层为同质涂层及乳酸硬脂酸钙，吸收期≤90天；

6.长效吸收，聚糖乳酸合成单股线体，吸收期≤120天

以上均为中心线束围绕，张力维持时间长，线体顺滑打结牢固；缝针硬度高韧性好，连续穿透性强，反复穿刺缝合后针体无变形，针线连接处组织损伤小，无毛细现象，细菌不易定植；部分型号可含三氯生涂层。

二、线带技术参数

1、用于宫颈的环状缝合及术中做牵引和／或固定带之用

2、材质要求：聚对苯二甲酸乙二酯材料制成的扁平编织线带

规格：宽≥50m，长≥30cm

三、不可吸收缝线

1. 聚丙烯材质，单股缝线：

2．聚脂材质，多股编织，包括带垫片及不带垫片产品

3．尼龙材质，单股缝线；

4．不锈钢导线含有涂层：用手心脏临时感知和起搏

5. 编织蚕丝线（含带针与不带针）

6. 316L不锈钢材质，用于胸骨捆扎。

（详细清单见附表2）

招标现场必须提供样品

2、骨蜡参数：

所投产品需在省标目录内。用于控制骨质边缘出血。在控制劈骨、钻骨或者切骨后造成骨质边缘出血时，将骨蜡机械性塞入富含出血的毛细血管的骨腔内。材质要求：无菌的不可吸收的蜡质混合物，具有良好的止血效果及生物相容性，主要由以下物质组成：白色蜂蜡，石蜡或凡士林，棕榈酸异丙酯。规格：≥2.5g。

招标现场必须提供样品。

3、鼻部冲洗器参数：

所投产品需在省标目录内。用于有鼻炎及过敏性疾病患儿的鼻腔冲洗治疗。鼻腔喷头采用软硅胶材质。溶液药杯容量20m1-30ml。杯身带可调节开关手柄，可随时开始或停止冲洗。文丘里喷射原理，在脉冲振动作用下产生8-25μm大小的液体颗粒，可直达主鼻腔和鼻窦腔的小通道。

4、一次性使用精密输液器参数

所投产品需在省标目录内。用于临床化疗患者的临床药物说明书中明确要求使用精密过滤的药物的静脉输液。精密过滤器的孔径为0.2um。产品材质为聚氨酯等，不含塑化剂（DEHP)。产品具备自动排气、自动止液功能。各规格型号齐全。

招标现场需提供样品。

5、医用高分子夹板参数

所投产品需在省标目录内。用于骨折或软组织等损伤的外固定。

采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子复合生物材料。坚固轻便，防水无刺激。利用3D打印机或其他打印技术，通过材料热熔、堆积的方式来制造适用于临床骨折或软组织等损伤的外固定材料。不直接接触人体表面，使用时戴上保护套后，将产品覆盖损伤部位固定即可。精准复位，固定牢靠。包装规格：5000g／袋。

招标现场需提供样品

6、一次性骨水泥真空搅拌器参数

所投产品需在省标目录内。用于骨科膝关节手术中骨水泥的搅拌和输送。一次性抽真空设计。密闭系统抽空负压设计有效地排空骨水泥和粘合剂搅拌过程中的空气，有效减少骨水泥空泡，提高骨水泥强度和疲劳寿命，降低无菌性松动的风险。产品注册证名称需标明“一次性骨水泥真空XXX”。产品由搅拌碗、盖子、勺子、导管和转接头组成。采用一次性环氧乙烷或者等离子灭菌。

招标现场需提供样品

7、一次性使用给药喷头参数

所投产品需在省标目录内。用于麻醉科、五官科、消化科、呼吸科、外科、口腔科等科室表面麻醉喷药换药，全麻患者插管前减轻插管反应。产品由喷雾头、连接管和接头组成。常温下可随意塑形方便临床使用。喷头内为螺旋系统，使液体在恒定的压力下形成水雾状，从而使雾化的药品通过喷头均匀的渗透到组织内部。喷头无菌，无菌有效期两年。

招标现场必须提供样品。

8、玻璃体温计参数

所投产品需在省标目录内。用于测量人体体温。有测温留点结构，材质为汞和玻璃，由感温泡、毛细孔、玻璃管，标度尺等构成。测量范围：35-42℃，最小分度值：0.1℃。

招标现场必须提供样品。

9、细胞培养瓶参数

控制价：10元/个。用于羊水细胞培养。光学透明级的聚苯乙烯材质制造，利于组织培养处理细胞的贴壁生长。直角斜颈（正方斜口），加样方便。透气盖，盖体上封有0.2微米孔径的不可湿膜，提供稳定的无菌气体交换。培养瓶表面积25c㎡,50ml容量。包装20个/包。

招标现场必须提供样品。

10、支撑导管参数

所投产品需在省标目录内。用于外周血管内置入导丝和其他介入器械提供便利和支撑，允许更换导丝，还为注入盐水和造影液提供了一个通道。头端外廓：14系统0.018"，18系统0.022"，35系统0.037"。杆身长度：65cm, 90cm, 135cm, 150cm。不透射线标记带：35系统三个标记带要求间隔50mm，18和14系统标记带要求间隔15mm。超低头端。远端40cm杆身具有亲水涂层。强硬远端头端和杆身尼龙材料。透明可视，可观测血液回流情况。

招标现场必须提供样品。

11、亲水涂层可控导丝参数

所投产品需在省标目录内。用于介入手术的常规导丝。规格：110cm, 150cm, 200cm, 300cm。不锈钢合金核芯，出色的扭控性和支撑力有利于操控和导管通过。头端克数：7.6g。远端8cm、12cm具有亲水涂层。可塑形、无创性头端。

招标现场必须提供样品。

12、PTA球囊扩展（高压球囊）导管参数

所投产品需在省标目录内。用于外周血管系统（包括骼动脉、股动脉、脑动脉、胫动脉、腓动脉、锁骨下动脉和肾动脉）的经皮腔内血管成形术 (PTA)，并适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。规格：直径：3-12mm；长度：20-200mm。推送杆长度：40cm,75cm,135cm。非顺应性高压球囊，球囊快速回缩，回缩时间4s，球囊表面为亲水涂层，非顺应性高压球囊的渐细的低头端外廓，有效避免鱼嘴效应，最大爆裂压为24ATM。聚醚嵌段酰胺及尼龙材质混合物，头端外廓：0.040"。球囊涂层：硅油和硅酮润滑亲水涂层。

招标现场必须提供样品。

13、PTA球囊扩展导管（膝下球囊）参数

所投产品需在省标目录内。用于外周血管系统（包括骼动脉、股动脉、腘动脉、膝下动脉、肾动脉以及颈动脉）的经皮腔内血管成形术，并适用于治疗天然或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。规格：直径：2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm。长度：80mm,100mm, 120mm,150mm。最小的头端外廓0.020"头端，能够通过严重狭窄病变。头端外廓：0.020"(0.51mm)。回缩时间：10s。标称压力：6atm 爆破压力：14atm。适配导丝：14系统，18系统。推送杆长度：90cm, 150cm。球囊设计：5叶重折叠技术。材质：半顺应性聚醚嵌段酰胺材质结合，生物相容性亲水涂层。可视性：高度可视的黄金标记点。

招标现场必须提供样品。

14、导丝参数

所投产品需在省标目录内。用于诊断或介入手术中放置和更换导管。头端：扁平包绕线圈；轴芯：不锈钢核芯；涂层：聚四氟乙烯涂层。头端形态：3mm J/直形，短头。头端长度：3mmJ 3cm；直形6cm；短头1cm、3cm、5cm。头端3mmJ导丝长度145cm、180cm、260cm。头端直行导丝长度75cm、145cm、180cm、260cm。头端短头导丝长度150cm、180cm、260cm。

招标现场必须提供样品。