1、一次性使用人工心肺机体外循环管道包参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏直视手术用体外循环机通用耗材。规格型号：成人型、儿童型、婴幼儿型。产品由主泵管组件、动脉﹣腔静脉组件、右心吸引管组件、左心吸引管组件、心外吸引管组件、动脉连接管、静脉连接管、回流连接管、灌注连接管、超滤连接管、输气管、备用管、延长管、三通接头、直通接头、侧孔接头、单向接头和配用部件组成。材质：PVC高弹管／硅胶管。管路部分管腔内壁光滑、软管耐压：≥70Kpa，与接头连接牢度（抗拉）≥15N, 软管压缩变形：≤40%，主泵管的使用寿命≥20h。环氧乙烷灭菌。

招标现场必须提供样品。

2、一次性使用血液微栓过滤器参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏直视手术用体外循环机通用耗材。滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块、微气泡及其他潜在性危险的固体物质，是心脏直视手术必需耗材。规格型号：成人型／儿童型／婴幼儿型。由外壳、滤芯、底座、三通接头、应急旁路管和配用部件：三通开关、测压管组件及排气管组成。动脉管路血液过滤器由聚碳酸脂外壳、分散器、三通接头、三通阀；管路聚氯乙烯材质，聚酯滤网。空气清除有效率≥98%,>40μm的微粒，滤除率≥80%。环氧乙烷灭菌。

| 分类 | 成人型 | 儿童 | 婴幼儿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤网孔径 | 40μm | 40μm | 40 μ m |
| 过滤面积≥ | 600cm2 | 370cm2 | 160cm2 |
| 血液容积（预充量）≤ | 190ml | 110ml | 45ml |
| 最大流量 | 6-7L/min | 3.5-4L/min | 1.5-2.5L/min |

招标现场必须提供样品。

4、乳房软组织加强补片参数

所投产品需在省标目录内。用于乳房重建术中的乳房软组织加强作用，乳房软组织加强补片用于乳腺癌患者术后乳房重建；该乳房补片可对假体植入物进行包裹、固定，防止假体露出或移位，同时降低包囊挛缩的发生率。材质要求；钛化聚丙烯，长190-240mm，宽90-140mm，高120-160mm，重量15-20g/m2，厚度≥0.20mm，网孔尺寸≥1mm，单股直径 30dtex(65um),网孔二维面积70-80%，网孔三维面积85-95%,16N时理化延展性20-30%，拉力测试中的拉伸强度35N-40N，一次性使用无菌包装。

招标现场必须提供样品。

4、软组织扩张器参数

所投产品需在省标目录内。用于获取自体皮肤组织以解决皮肤供区不足，如头皮缺损、秃发再造、乳房再造、耳再造和各类疤痕的修补。由扩张器壳体、注射阀及连接管组成，其中注射阀由硅橡胶和不锈钢碗组成。壳体、注射阀硅橡胶部分及连接管材料为医用硅橡胶，不锈钢碗采用牌号为022Cr17Ni12Mo2的不锈钢制成。一次性使用环氧乙烷灭菌，有效期四年。

招标现场必须提供样品。