1、医用干式激光胶片参数

所投产品需在省标目录内。

| 技术和性能参数要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数要求 |
| 一 | 功能要求 |
| 1.1 | 本项目包含自助打印系统、激光打印相机、医用干式激光胶片、服务器软件等设备满足医院影像打印服务 |
| 1.2 | 自助打印系统、激光打印相机、医用干式激光胶片、服务器软件为同一品牌 |
| 1.3 | 激光相机采用干式激光成像技术 |
| 1.4 | 按医院要求与医院PACS/RIS集成、不影响医院现有网络、设备系统及运行，DICOM3.0通用接口 |
| 1.5 | 打印版式随意调整（含多幅打印），支持8×10英寸（20×25cm）、14×17英寸（35×43cm），打印规格齐全，无需人工裁剪 |
| 1.6 | 图像打印工作站为该品牌最新系统，可支持集中打印、排版、后处理功能 |
| 1.7 | 自助服务器≥2套，定期升级到最新版本 |
| 1.8 | 服务器双机备份，存储空间冗余设计，保存时间≥3年 |
| 二 | 干式激光自助打印参数 |
| 2.1 | 自助打印硬件系统 |
| 2.1.1 | 使用医用干式激光胶片，激光感光成像 |
| 2.1.2 | 激光打印机需具备NMPA认证，需提供认证证书并加盖公章 |
| 2.1.3 | 首张打印时间（14X17英寸）≤60秒 |
| 2.1.4 | 胶片打印速度（14X17英寸）≥160张/小时 |
| 2.1.5 | 胶片打印速度（8X10英寸）≥250张/小时 |
| 2.1.6 | 打印分辨率：≥650PPI，请提供技术白皮书说明并加盖公章 |
| 2.1.7 | 打印灰阶≥14bit |
| 2.1.8 | 像素尺寸≤39μm ，请提供技术白皮书说明并加盖公章 |
| 2.1.9 | 供片盒：≥3个/台 |
| 2.1.10 | 供片盒容量：≥100张/盒 |
| 2.1.11 | 支持在线打印胶片数量≥3 |
| 2.2 | 自助打印软件系统 |
| 2.2.1 | 提供并实施与医院成像设备、医院网络（PACS/RIS）之间的数据读取、存储及与自助打印机等的链接、软件及硬件配备 |
| 2.2.2 | 图像及诊断报告存储时间：≥3个月（按医院实时工作量计算） |
| 2.2.3 | 计算机参数：自助打印软件具备注册权证，满足所要求的数据处理速度、打印速度和存储时间 |
| 2.2.4 | 适于医学影像诊断用的图像打印：包括CR、DR、CT、MR、DSA、胃肠造影、乳腺X线摄影等二维/三维图像的打印 |
| 2.2.5 | 胶片、纸质报告打印机为一体化机型设计 |
| 2.2.6 | 无噪声、无毒、无污染、无味、无废气排放 |
| 2.2.7 | 有自动温控功能：调节自助取片机内部温度 |
| 2.2.8 | 胶片和报告准确识别，准确识别报告内容，当用户在自助终端上刷卡或扫条码时，快速打印对应的胶片和影像报告 |
| 2.2.9 | 自助打印终端多模态读取患者信息：根据医院实际要求，至少5种以上，如条形码、医保卡、IC卡、身份证、二维码等，免费开放电子医保卡接口功能 |
| 2.2.10 | 远程监控与管理打印机状态，如工作状态、远程开关机功能 |
| 2.2.11 | 可接收来自影像设备、后处理工作站、PACS、CVNET系统胶片打印请求，RIS系统的报告打印请求，管理存储打印任务 |
| 2.2.12 | 自助打印终端需配备摄像头，记录病人打印过程，触摸式显示屏≥17英寸 |
| 2.2.13 | 多模态打印输出功能：如可独立先打印胶片或报告；胶片、报告同时打印；或按医院需求打印 |
| 2.2.14 | 支持人工确认、修改、匹配胶片与病人信息 |
| 2.2.15 | 胶片上具备文字注释功能 |
| 2.2.16 | 可与同品牌打印工作站深度集成 |
| 2.2.17 | 短信通知服务功能：提供5种类型通知，并发送信息给配置的接收对象 |
| 2.2.18 | 可对科室打印机终端、数量、幅面、归类归档及统计管理功能，也可根据医院工作需求多模态统计管理及其他功能 |
| 2.2.19 | 自助打印终端作业管理 |
| 2.2.20 | 可手动键盘输入 |
| 2.2.21 | 可界面软键盘输入 |
| 2.2.22 | 可输入患者的摄片序号、影像号、医保卡号、就诊卡号、病历卡号、身份证号等 |
| 2.2.23 | 可输入管理员权限卡号，人工对片 |
| 2.2.24 | 故障报警，具备语音和文字提示功能 |
| 2.2.25 | 提示打印前状态 |
| 2.2.26 | 提示打印任务信息和数量 |
| 2.2.27 | 提示打印结果 |
| 2.2.28 | 提示打印机状态 |
| 2.2.29 | 提示识别打印激光头故障、卡片、缺纸、更换打印硒鼓等功能 |
| 2.2.30 | 取胶片报告屏显终端提示信息展示 |
| 2.2.31 | 显示医院名称、日期 |
| 2.2.32 | 显示患者检查信息 |
| 2.2.33 | 显示提示和注意事项信息 |
| 2.2.34 | 胶片报告分屏提示功能 |
| 2.2.35 | 显示标题信息 |
| 2.2.36 | 显示队列信息 |
| 2.2.37 | 配置注意事项 |
| 2.2.38 | 配置屏显终端功能注册 |
| 2.2.39 | 配置显示时效信息 |
| 2.2.40 | 界面显示功能 |
| 2.2.41 | 显示打印前状态 |
| 2.2.42 | 显示打印结果 |
| 2.2.43 | 显示打印机状态 |
| 2.2.44 | 显示各种异常状态 |
| 2.2.45 | 高级功能：满足医院需求的下列各项及其他功能 |
| 2.2.46 | 打印任务输出延时功能;根据医院不同科室自定义打印延时功能 |
| 2.2.47 | 打印任务打印时效控制功能 |
| 2.2.48 | 电子报告滞后打印功能 |
| 2.2.49 | 支持从数据源构造报告 |
| 2.2.50 | 支持以pdf诊断报告解析验证胶片信息 |
| 2.2.51 | 支持住院患者打印任务直接输出功能 |
| 2.2.52 | 支持体检患者打印任务直接输出功能 |
| 2.2.53 | 提供多种识别策略和识别预处置方式 |
| 2.2.54 | 支持多种技术实现电子胶片报告的接收和识别 |
| 2.2.55 | 支持多种数据库灵活集成 |
| 2.2.56 | 打印任务延迟识别的功能 |
| 2.2.57 | 支持使用多种取片凭证的取片的功能 |
| 2.2.58 | 支持按照检查模式控制自助终端打印输出的功能 |
| 2.2.59 | 支持对历史数据自动删除的功能 |
| 2.2.60 | 支持手动对历史数据清理的功能 |
| 2.2.61 | 纸质诊断报告打印系统 |
| 2.2.62 | 速度：A4纸质打印≤10秒/张 |
| 2.2.63 | 纸质类型：可打印A4、A5、A6、B5、B6等不同规格的诊断报告 |
| 2.2.64 | 可计算打印报告份数 |
| 2.2.65 | 输入接口，免费提供DICOM接口，可直接与医院PACS/RIS网络连接，且可与医院PACS/RIS验证病人信息；支持全面的DICOM影像打印，包括CT、MRI、DR、胃肠、数字乳腺等 |
| 2.2.66 | 打印队列可同时接收多个不同影像设备发送的打印请求；显示接收到的胶片和诊断报告的队列信息；可对接收到的胶片和诊断报告进行详细信息查看、人工匹配、取消关联、重新匹配、重新打印、重新转发、删除等操作。 |
| 2.2.67 | 打印服务器支持虚拟打印机功能，虚拟打印机模式识别率大于等于99.9%， |
| 2.2.68 | 排版的DICOM图像保存到集中打印图像器，接受打印指令，发送DICOM图像到打印终端；可回传电子胶片到医院PACS存储服务器用于长期保存，自动备份数据，自动定期删除已打印数据，服务器接受并存储电子胶片。 |
| 2.2.69 | 纸质打印机每周故障≥2次，须提供全新打印机备用。 |
| 三 | 干式医用激光打印机 |
| 3.1 | 使用医用干式激光胶片，激光感光成像 |
| 3.2 | 激光打印机需具备NMPA认证，需提供认证证书并加盖公章 |
| 3.3 | 首张打印时间（14X17英寸）≤60秒 |
| 3.4 | 胶片打印速度（14X17英寸）≥160张/小时 |
| 3.5 | 胶片打印速度（8X10英寸）≥250张/小时 |
| 3.6 | 打印分辨率：≥650PPI，请提供技术白皮书说明并加盖公章 |
| 3.7 | 打印灰阶≥14bit |
| 3.8 | 像素尺寸≤39μm ，请提供技术白皮书说明并加盖公章 |
| 3.9 | 供片盒：≥3个/台 |
| 3.10 | 供片盒容量：≥100张/盒 |
| 3.11 | 机型要求一体化设计 |
| 3.12 | 输入接口，免费提供DICOM接口，可直接与医院PACS/RIS网络连接，且可与医院PACS/RIS验证病人信息；支持全面的DICOM影像打印，包括CT、MRI、DR、胃肠、数字乳腺等 |
| 3.13 | 打印队列可同时接收多个不同影像设备发送的打印请求；显示接收到的胶片和诊断报告的队列信息；可对接收到的胶片和诊断报告进行详细信息查看、人工匹配、取消关联、重新匹配、重新打印、重新转发、删除等操作。 |
| 3.14 | 维修服务投标产品在山东省内设有（投标产品制造商原厂经过市场监督管理局注册的）分公司提供维修服务，请提供营业执照证明。 |
| 四 | 干式医用激光胶片参数 |
| *4.1 | 干式医用激光胶片（不采用墨盒或墨水打印胶片）; |
| *4.2 | 激光感光成像 |
| 4.3 | 具备NMPA认证，需提供认证证书。符合国家医用干式胶片技术及环保要求（符合《食药监办械管〔2015〕49号》及《食药监办械管〔2015〕104号》的规定）。 |
| 4.4 | 性能稳定：保存期限≥2年。 |
| 4.5 | 片基材料：含银盐的聚酯胶片（非喷墨胶片），用于DR、CR、CT、MR和胃肠道造影诊断用。 |
| 4.6 | 片基厚度≥200um |
| 4.7 | 最大反射密度≥2.4D（白基） |
| 4.8 | 最大透射密度≥3.8D（蓝基） |
| 4.9 | 灰阶≥14bit。 |
| 4.10 | 分辨率≥650ppi，请提供技术白皮书说明并加盖公章 |
| 4.11 | 像素尺寸≤39μm ，请提供技术白皮书说明并加盖公章 |
| 4.12 | 胶片材料：可降解，无毒、无污染、无味。 |
| 4.13 | 不易燃烧，防水，防静电。使用无禁忌。 |
| 4.14 | 胶片规格：≥2种、8×10英寸（20×25cm）、14×17英寸（35×43cm）。 |
| 五 | 安装、调试与验收 |
| 5.1 | 成交供应商必须依照采购人的要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 |
| 5.2 | 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 |
| 5.3 | 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 |
| 5.4 | 成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 |
| 5.5 | 由采购人组织验收，不符合规定要求的当场扣留设备或材料，成交供应商应在一周内以新设备或材料代替，否则视为放弃合同执行；如需检验，检验费用由成交供应商承担。 |
| 六 | 提供自助打印机数量：自助打印机（含相机）为医用胶片耗材供应的配套服务设施（根据医院各院区需要，提供满足医院需求的自助打印设备数量）。打印机的配置数量：≥30台 |
| 七 | 售后服务 |
| 7.1 | 有完善的售后服务，服务响应时间＜4小时，提供专门的临床应用培训及设备维修服务。 |
| 7.2 | 维修期限＞10年，无法维修的设备及时更换新机。配套设备的维保维修及与院内相关软件集成均由中标供应商承担。 |
| 7.3 | 维修服务投标产品在山东省内设有（投标产品制造商原厂经过市场监督管理局注册的）分公司提供维修服务，需提供营业执照等证明材料。 |
| 7.4 | 如科室主机设备增加，为满足工作需要，相应的胶片配套设备可根据医院要求随时增加。 |
| 7.5 | 长驻济宁市区维修工程师1名。 |
| 八 | 生产厂家资质要求 |
| 8.1 | 自助取片机、医用图像打印机、激光胶片的医疗注册证复印件并加盖公章 |
| 8.2 | 高新技术企业证书，提供原件备查及提供复印件加盖公章 |
| 8.3 | 医疗器械质量管理体系认证证书ISO13485，提供原件备查及提供复印件加盖公章 |
| 8.4 | 质量管理体系认证证书ISO 9001，提供原件备查及提供复印件加盖公章 |
| 8.5 | 信息安全管理体系认证证书ISO/IEC27001，提供原件备查及提供复印件加盖公章 |
| 8.6 | 环境管理体系认证证书ISO14001，提供原件备查及提供复印件加盖公章 |
| 8.7 | 基于ISO/IEC20000-1的服务管理体系认证证书，提供原件备查及提供复印件加盖公章 |

招标现场需要提供样品。

2、一次性使用有创血压传感器参数：

所投产品需在省标目录内。用于测量患者的动脉压和中心静脉压。电缆连线接头应与传感器和适配机型相配套，至少提供5种不同型号，适用于急诊科、ICU、麻醉科、介入室、导管室等科室；压力范围为﹣30~300mmHg;电缆长度：30±3cm;血压传感器激励电压 4V~8V(rms)，激励频率DC~5kHz;在传感器所规定的激励电压和频率下的激励阻抗：>200Q;具有一定公差的传感器信号输出阻抗：<3000Q;在规定激励频率范围内的最大相位偏移：<5°;标称灵敏度：5uV/V/mmHg;在每个轴上传感器能承受的半正弦冲击的加速度大小：4500g;无指定监护仪制造商，无指定配线台。

招标现场需要提供样品。

3、一次性使用高压造影注射器及附件（双筒）参数：

所投产品需在省标目录内。用于CT诊断、治疗中按相关造影技术要求高压注射造影剂及生理盐水等药液。CT针筒200ml/200ml，两个管式吸药器，两个穿刺式吸药器，螺旋管双回止阀（防止串药）管路1.8m以上，压力：针筒及连接管耐压大于等于300psi，产品无菌、无热源、无细胞毒性、无致敏反应、无局部皮内刺激反应，环氧乙烷灭菌。适配高压注射器（型号：MEDTRON Accutron CT-D 862)。

招标现场需要提供样品。

4、一次性使用真空采血管参数：

所投产品需在省标目录内。用于临床血常规、凝血相、生化、肿瘤标志物、激素、微量元素等检验项目血液标本的采集。一次性使用，负压符合相应检验项目的需求。规格包括：①5ml黄色帽含分离胶/促凝剂的血清采集管、②5ml红色或白色帽无添加剂的血清采集管、③2ml、4ml和5ml紫色帽EDTA.K2抗凝采血管、④1.8ml蓝色帽3.2％柠檬酸钠抗凝采血管、⑤5ml 绿色帽肝素锂抗凝采血管、⑥5ml灰色帽草酸钾/氟钠采血管、⑦1.28ml黑色帽3.8％柠檬酸钠抗凝采血管。1.8ml蓝色帽柠檬酸钠抗凝采血管要求为双层管壁，且适用于沃芬血凝流水线。1.28ml黑色帽3.8％柠檬酸钠抗凝采血管适用于普利生LBY-XC40B 全自动红细胞沉降率测定仪。5ml黄色帽含分离胶/促凝剂的血清采集管、5ml红色或白色帽无添加剂的血清采集管适用于贝克曼、罗氏等自动化生化、化学发光设备及流水线。2ml 紫色帽EDTA.K2抗凝采血管适用于希森美康血球仪及流水线。

招标现场需要提供样品。

5、吻合术辅助器械参数：

所投产品需在省标目录内。用于停跳或不停跳冠脉搭桥手中，在升主动脉上行1至3个近端温和时使用，以替代部分阻断钳。该产品由易扣器械，穿刺针，主动脉穿孔器和辅助工具组成。其中易扣器械由把手，上钳夹，下钳夹，外延（伸缩）管，上旋钮，下旋钮，通透活塞组成。一套吻合术辅助器械可以做3个近端吻合；产品规格至少为3个规格；电子束辐照灭菌，一次性使用；有效期≥3年。

招标现场需要提供样品。

6、D-二聚体测试试剂盒（免疫检测法）参数：

用于D-二聚体项目的检测。包装规格：应包含相应试剂、缓冲液、校准品、质控品（非原厂试剂需提供）等检测必要试剂耗材。试剂性状：液体，即开即用。在机稳定时间：15°C在机稳定＞=7天。扩展线性范围：215-128,000 ng/mL 或大于该范围。抗干扰能力：溶血≥500 mg/dL，黄疸≥18mg/dL，乳糜≥ 1327 mg/dL，类风湿因子 ≥1400 IU/ml,FDP≤10ug/mL。不精密度：批内不精密度≤3.50%，总不精密度≤4.3%。适用于沃芬ACL TOP 750全自动凝血分析仪。试剂室间质评有独立分组。试剂使用期间，应负责设备相关维护保养及使使用该试剂可能造成的维修，且及时响应。非原厂试剂应进行性能验证，并与原厂试剂进行比对合格。

7、经皮胃造瘘套件参数 ：

所投产品需在省标目录内。用于经皮给胃提供营养，所有经口不能进食需要长期肠内营养的患者。由胃壁固定器、穿刺针持撑套、导管和固定板，胃痰交换用导管组成。胃壁固定器：胃壁固定器为不锈钢（SUS 304)；聚碳酸酯；穿刺针、持撑套：穿刺针为不锈钢（SUS 304)；持撑套为聚乙烯；导管与固定板：导管为硅橡胶；固定板为硅橡胶材质；胃瘘交换用导管：胃瘘交换用导为硅橡胶材质，规格：16fr、18fr。本产品为一次性使用无菌产品，灭菌方式为环氧乙烷灭菌。

招标现场需要提供样品。

8、血凝质控品参数：

所投产品需在省标目录内。用于血凝项目的质量控制，至少包含两个水平。质控品至少应涵盖凝血酶原时间、凝血酶时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原、抗凝血酶III、蛋白S、蛋白C项目的室内质控。适用于沃芬ACL TOP 750配套血凝试剂的质量控制或无设备、试剂限制。质控品应至少包含两个水平（正常值，异常值）。有效期不能低于半年。

9、呼吸道病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）参数：

所投产品需在省标目录内。用于呼吸道病原体的早期 、快速、特异检测。样本类型：人口咽拭子、痰液、肺泡灌洗液。具备NMP三类注册证。产品适应症：本品用于体外定性检测人口咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒 (RSV)、呼吸道腺病毒（Radv)、人偏肺病毒（HMPV)、副流感病毒I/I/III型（PIVI/II/III)的核酸。检测结果用于临床对呼吸道疾病的辅助诊断，不能单独作为确诊或排除病例的依据。

10、MYB/NFIB融合基因T(6:9)探针试剂（荧光原位杂交法）参数：

所投产品需在省标目录内。用于检测MYB基因和NFIB基因的融合情况，辅助诊断腺样囊性癌。快速检测，可当天得出检测结果。产品为去重复序列探制备技术生产，可实现2-16小时的杂交。

11、POLE基因突变检测（荧光PCR-毛细管电泳法）参数：

所投产品需在省标目录内。用于辅助诊断结直肠癌、子宫内膜癌等所有实体瘤。-20±5℃避光干燥保存；有效期12个月。具有医疗器械注册证（备案证）；包含11个公认的热点突变；具有UDG防污染系统；具有对照位点：具有软件分析系统。产品适应症：结直肠癌、子宫内膜癌等所有实体瘤。需适配于赛默飞3500Dx基因分析仪。可检测不低于1％的突变丰度。

12、肿瘤微卫星不稳定基因检测试剂盒（荧光PCR-毛细管电泳法）参数：

所投产品需在省标目录内。用于辅助诊断错配修复（MMR）基因突变的实体瘤，为及早发现 DNA 错配修复功能缺陷特征的实体瘤提供依据。辅助诊断林奇综合征、判断预后、预测辅助化疗疗效、预测实体瘤免疫治疗疗效。-20±5℃避光干燥保存；有效期12个月。具备三类医疗器械注册证；可以检测不低于6个的微卫星位点；具有UDG防污染系统；具有对照位点；具有软件分析系统。产品适应症：结直肠癌、胃癌、子宫内膜癌等所有实体瘤。