1、呼吸道病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）参数：

所投产品需在省标目录内。用于呼吸道病原体的早期 、快速、特异检测。样本类型：人口咽拭子、痰液、肺泡灌洗液。具备NMP三类注册证。产品适应症：本品用于体外定性检测人口咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒 (RSV)、呼吸道腺病毒（Radv)、人偏肺病毒（HMPV)、副流感病毒I/I/III型（PIVI/II/III)的核酸。检测结果用于临床对呼吸道疾病的辅助诊断，不能单独作为确诊或排除病例的依据。

2、MYB/NFIB融合基因T(6:9)探针试剂（荧光原位杂交法）参数：

所投产品需在省标目录内。用于检测MYB基因和NFIB基因的融合情况，辅助诊断腺样囊性癌。快速检测，可当天得出检测结果。产品为去重复序列探制备技术生产，可实现2-16小时的杂交。

3、POLE基因突变检测（荧光PCR-毛细管电泳法）参数：

所投产品需在省标目录内。用于辅助诊断结直肠癌、子宫内膜癌等所有实体瘤。-20±5℃避光干燥保存；有效期12个月。具有医疗器械注册证（备案证）；包含11个公认的热点突变；具有UDG防污染系统；具有对照位点：具有软件分析系统。产品适应症：结直肠癌、子宫内膜癌等所有实体瘤。需适配于赛默飞3500Dx基因分析仪。可检测不低于1％的突变丰度。

4、肿瘤微卫星不稳定基因检测试剂盒（荧光PCR-毛细管电泳法）参数：

所投产品需在省标目录内。用于辅助诊断错配修复（MMR）基因突变的实体瘤，为及早发现 DNA 错配修复功能缺陷特征的实体瘤提供依据。辅助诊断林奇综合征、判断预后、预测辅助化疗疗效、预测实体瘤免疫治疗疗效。-20±5℃避光干燥保存；有效期12个月。具备三类医疗器械注册证；可以检测不低于6个的微卫星位点；具有UDG防污染系统；具有对照位点；具有软件分析系统。产品适应症：结直肠癌、胃癌、子宫内膜癌等所有实体瘤。

5、人工乳房植入体参数

所投产品需在省标目录内。用于隆乳和乳房再造。外壳扯断伸长率：≥450%；外壳伸缩率：≤10%；外壳抗撕强度：≥12N；外壳与底盖连接处牢固度：在伸长率为300％时，历时10秒钟，连接处完好无损；凝胶凝聚力：30分钟时，下垂凝胶长度≤30mm；抗静压性能：静态破裂力≥1600N；凝胶扩散性能：8周后，硅凝胶扩散总量≤0.0024(g/cm2/day)；包装密封完整性：无染色渗透。外壳机械自浸注成型，医用级硅凝胶。形状：毛面自然形；容积：毛面自然形（120cc-615cc);尺寸：毛面自然形宽度（9.0cm-16.5cm)，高度（8.0cm-13.3cm)，凸度（3.2cm-6.3cm)。

招标现场需提供样品。

6、鼻窦药物支架系统参数

所投产品需在省标目录内。用于慢性鼻窦炎、鼻息肉患者，实施功能性鼻内窥镜鼻窦手术（FESS)，植入患者鼻窦窦口位置，定量缓释释放抗炎药物，减少术后水肿、囊泡、黏连、狭窄和窦口闭锁。可自行降解完全或吸收不小于30天。支架骨架支撑力不低于0.06N，支架压缩40％后支撑力不低于0.06N且维持支撑力14天无衰减；支架明确载药量为652微克以上糠酸莫米松，每天平均释放20微克以上，持续释放不低于30天，药物涂层与粘膜结合后，保持粘膜局部药物浓度不低于60天；型号齐全，可应用于额窦、蝶窦、筛窦、上颌窦及中鼻道。

招标现场需提供样品。