- 1、末梢血生长发育五项检测试剂盒参数

- 用于儿童的末梢血检测生长发育五项（生长激素、胰岛素样生长因子1、胰岛素样生长因子结合蛋白3、25羟基维生素D、铁蛋白）的检测。化学发光法，具备稳定开展以下项目：生长激素、胰岛素样生长因子1、胰岛素样生长因子结合蛋白3、25羟基维生素D、铁蛋白。准确度:对质控品进行测定，实测值与标示值的相对偏差的绝对值≤10.0%。精密度：批内精密度CV≤8.0%；批间精密度≤15.0%。标本类型：末梢血、全血、血清、血浆。提供检测试剂盒、质控品、校准品、反应杯、清洗液、激发液等耗材。提供配套分析工具。

- 招标现场需提供样品

2、植入式心脏起搏电极导线参数

- 所投产品需在省标目录内。与兼容脉冲发生器结合使用时，用于对右心房和/或右心室进行长期起搏和感知。该电极导线与脉冲发生器构成的植入式系统属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T或3T场强的磁共振成像检查。需要匹配波科品牌L211和L101的双腔起搏器。双极、主动固定式，带有IS-1接口的专用配件。产品由电极导线、塑形钢丝、静脉钩、固定工具、钢丝引导帽组成。心房电极导线长度52CM、心室电极导线长度59CM。电极有效面积(mm2)固定螺旋电极4.5。电极间距（mm） 10.7mm。电极数量：双极。

招标现场需提供样品

3、骨髓血穿刺抽吸循环器械参数

所投产品需在省标目录内。用于自体骨髓富集骨修复术。骨穿针金属部分外表面的粗糙度Ra应≤2μm；骨髓血循环管路各组件链接应牢固，应能承受≥15N的静拉力持续15S，不松动，脱落；三通旋塞的流量应≥100ml/min；骨髓血循环管路的软管1内径3.0±0.5mm，外径4±0.5mm；软管2内径4.0±0.5mm，外径5.5±0.5mm。硅胶管的内径6.5±0.5mm，外径9.5±0.5mm。骨髓血穿刺抽吸循环器械应无菌；需提供配套抽吸动力工具一套。

招标现场需提供样品

4、下肢力线测量仪参数

- 所投产品需在省标目录内。用于成人全膝关节置换手术中，测量患者下肢力线相对位置，为术者截骨定位提供参考。电池续航时间不小于120分钟；系统测试角度量程：内外翻角测量范围为：-15°～15°；前后倾角测量范围为：-15°～15°；系统测试角度精度应：≤±1.5°。

招标现场需提供样品

5、生物型股骨柄（SR组合型）参数

所投产品需在省标目录内。用于初次及翻修等各种不同情况的复杂病例手术。型号：生物型股骨柄柄体（SR组合型）+生物型股骨柄袖套（SR组合型）。组成：生物型股骨柄柄体、生物型股骨柄袖套2部分组成。股骨柄柄体和袖套为TC4钛合金材质（符合GB/T13810标准规定），部分产品表面喷涂的纯钛涂层材质（化学成分符合ASTM F1580的规定）。无菌包装。

- 招标现场需提供样品

6、血型抗体耗材一批参数

所投产品需在省标目录内。用于血型 A1 抗原，N抗原、H抗原、M抗原、AB(IgM）抗原检测；用于临床样本RhD阴性确认实验，弱D的检测。

抗 A1 抗体

凝集法；试剂成分：抗 A1 抗体；规格：5ml/支；特异性：抗A1抗体应仅与A1型红细胞发生反应，不与 A2型或其他血型红细胞反应。有效期≥12个月。

抗M抗体

凝集法；试剂成分：抗M抗体；规格：5m1/支；有效期≥12个月。

抗N抗体

凝集法；试剂成分：抗N抗体；规格：5ml/支；有效期≥12个月。

抗H抗体

凝集法;试剂成分：抗H抗体；规格：5ml/支;特异性：抗H抗体应仅与H抗原阳性红细胞发生反应，不与H抗原阳性红细胞反应。有效期≥12个月

RhD(IgG)血型定型试剂盒（单克隆抗体）

凝集法；成分：RhD(IgG)单克隆抗体；适用范围：RhD阴性确认实验，弱口的检测；规格：10ml /支；外观无浑浊或变色，颜色与瓶帽符合规定要求；包装及标识具有良好的密封性和防潮性，破损率不超过国家规定标准；凝集效价≥1:64；有效期≥12个月。

招标现场需提供样品

7、输血血清学实验试剂一批参数

所投产品需在省标目录内。

- 血细胞抗体鉴定谱细胞

- 用于患者抗血液抗体鉴定,及室间质评检测。规格：3mL*10支。储存条件:2-8℃冷藏；有效期:≥3个月；细胞种类:通常包含10种不同的红细胞样本,覆盖常见的血型抗原(如D、C、c、E、e、M、N、S、s、Fya、Fyb、Jka、Jkb等)。抗原谱表:提供每种细胞的详细抗原谱表,标明每种抗原的阳性或阴性状态。细胞浓度:3%-5%。保存液:使用适当的保存液(如ACD、CPD或特殊保存液)以延长细胞寿命。特异性:细胞应与已知抗体反应,确保检测结果的准确性。8)灵敏度:能够检测到低浓度的不规则抗体。稳定性:在有效期内,细胞的抗原表达和反应性应保持稳定。

样本释放剂(酸放散试剂)

用于待测样本的预处理,使样本中的结合到红细胞表面的抗体从红细胞表面中解离下来,用于新生儿溶血病检测。规格：50人次/盒。主要组成:放散液A、放散液B、中和液。适用范围:适用于多种血型系统(如 ABO、Rh 等)的抗体释放。储存条件:室温保存。有效期:≥1年

样本释放剂(2-巯基乙醇)

用于灭活血浆、血清样本中的IgM抗体,便于后续检测共存的1gG抗体。规格：1ml/支。外观:无色透明液体。主要组成:2-巯基乙醇。包装材料:应使用耐腐蚀、密封性好的包装材料。储存条件:2-8摄氏度避光保存。有效期:≥12个月。

招标现场需提供样品

8、罗氏全自动发光免疫流水线配套试剂一批参数

所投产品需在省标目录内。用于体外定量检测人血清（血浆）中的神经元特异性烯醇化酶、糖类抗原72-4、游离三碘甲状腺原氨酸、游离甲状腺素、三碘甲状腺原氨酸、甲状腺素、β-胶原特殊序列、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、降钙素的含量。需要匹配罗氏cobas 8000 e 801全自动发光免疫流水线设备。

清单如下：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 2 | 糖类抗原72-4测定试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 3 | 促甲状腺激素检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 4 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 5 | 甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 6 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 7 | 游离甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法） | 300测试/盒 |
| 8 | 降钙素检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 |
| 9 | β-胶原特殊序列检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 |
| 10 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 |

- 招标现场需提供样品