- 1、弹簧导丝参数

- 所投产品需在省标目录内。用于PTCD，造瘘等复杂引流手术的引流管辅助置入。由导丝、穿刺针、同轴扩张器、扩张器及连接管组成，用于影像引导下建立皮下通道，辅助置管。导丝长度80公分，0.018”和0.035”两种规格可选，有刻度标识，21G穿刺针和18G穿刺针可选，配有6F，8F，10F，12F四种规格扩张器，连接管可连接负压引流瓶，可调节流速；同轴扩张器自带三通，可进行抽液或注射造影剂等，自带封闭阀门防止漏液漏气。

- 招标现场需提供样品

- 2、一次性使用鼻窦冲洗鼻吸头（橄榄头）及橄榄头接杆参数

- 所投产品需在省标目录内。用于橄榄头通过橄榄头接杆与电动吸引器连接成一套灌洗装置的鼻腔冲洗。需匹配上医YB.DX230D电动吸引器。橄榄头大号唇形外直径16mm，橄榄头小号唇形、弧形外直径14mm，橄榄头大号和小号材质为泡沫塑料。橄榄头接杆接在橄榄头上配套电动吸引器使用，材质为泰氟隆。

- 招标现场需提供样品

- 3、一次性使用真空采血管及无菌注射针（CGF注射用）参数

- 所投产品需在省标目录内。

- 采血管

- 用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉注射或抽取药液。30G针管外径0.3mm。结构组成：护套、针管、针座。针管材质：奥氏体不锈钢。针座和护套材质：聚丙烯专用料。

- 注射针

- 用于装载静脉血并用于离心，产生血液活性物质CGF，用于秃发治疗、损容性皮肤治疗、皮肤抗衰及皮肤病的辅助治疗。需匹配恒诺2-4N医用离心机。容量：5-10ml。帽盖颜色：绿色，内含肝素钠抗凝剂。

- 招标现场需提供样品

- 4、骨水泥推杆参数

- 所投产品需在省标目录内。用于骨科手术中钻取松质骨作病理活检用。由外管、内杆组成，手柄部分ABS材料、金属部分是不锈钢06Cr19Ni10材料；总长度不短于210mm，外径不小于3.4mm，可获取足量的活检组织。头端需具备带齿特征，可通过旋转金属管折断分离，可获取骨病灶活检组织；外管、内杆需配合顺畅，无卡阻现象。连接牢固度：各连接处应能承受不小于100N的拉力，各连接处不应分离与脱落。

- 招标现场需提供样品

- 5、核酸质控品参数

- 用于检测项目的室内质控，以保障检验结果的准确性与重复性。具有高纯度和稳定性，确保浓度和组成在保质期内保持不变。质控品的制备和认证应符合国家和国际标准，以确保其可追溯性。质控品应以适当的容器包装，并标明其成分、浓度、生产日期和有效期限等信息。质控品应适用于实时赛默飞ABI-7500荧光定量PCR仪，且浓度应适合于肺炎支原体DNA、解脲支原体DNA、EB病毒DNA、乙肝病毒DNA、淋球菌DNA、HPV6.11DNA、单纯疱疹病毒II型DNA、人巨细胞病毒DNA的线性范围，生物参考区间。同一批号质控品项目的瓶间差应<1/4TEA，其分析物浓度应均匀一致。

- 招标现场需提供样品

- 6、质控品参数

- 用于检测项目的室内质控，以保障检验结果的重复性。粪便隐血非定值质控品配套长沙协大XD-F6006B粪便分析系统。血沉非定值质控品配套阿利发SD-1000全自动血沉分析仪。具有高纯度和稳定性，确保浓度和组成在保质期内保持不变。质控品的制备和认证应符合国家和国际标准，以确保其可追溯性。质控品应以适当的容器包装，并标明其成分、浓度、生产日期和有效期限等信息。质控品应尽可能与被测试样品相似，以确保测试结果的准确性和可比性。质控品的浓度应适合于被测试系统的工作范围及生物区间。

- 招标现场需提供样品

- 7、紫杉醇药物涂层冠脉球囊扩张导管（小直径）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于小血管狭窄造成的心血管疾病的介入治疗。规格：直径包含1.25-2.5mm，1.25*15mm、1.5mm*15mm、1.5mm*20mm。由末端、球囊、内管、显影环、远外管、变径丝、海波管、应力扩散管及导管座组成，为RX型球囊扩张导管。球囊表面载有药物涂层，涂层中所含药物为紫衫醇，载药基质为棓丙酯。无菌独立包装，包装有效期≥2年。

- 招标现场需提供样品

- 8、吉姆萨染色液参数

- 用于组织切片、血细胞涂片、骨髓涂片、阴道分泌物（妇科白带）涂片、脱落细胞涂片、细菌、染色体显带、寄生虫等染色。两瓶装（A液＋B液）500mlx2，A液：深蓝色，澄清液体，有甲醇特异香味。B液：无色，澄明液体，无味。鉴别反应A液＋B 液由深蓝色立即变为紫红色。染色质量：血红蛋白、嗜酸性颗粒染粉红色；细胞核、淋巴细胞、嗜碱性 粒细胞胞质染紫蓝色或蓝色；原始红细胞、早幼红细胞胞质、核仁染成较浓厚的蓝色；中幼红细胞染成红蓝色或灰红色：完全成熟红细胞染成粉红色。相对密度：A液 应为0.85-1.05,g/mL，pH值 B液应为6.4-6.8。

- 招标现场需提供样品