1、口鼻气雾剂给药器参数

所投产品需在省标目录内。用于通过自然呼吸吸入岩盐气溶胶颗粒，辅助治疗呼吸系统疾病。10ml／瓶；产品由瓶体、瓶盖和喷嘴（每盒配备≥1个），采用高分子材料制成。产品不含药物，无异味。需适配南京宽诚US-F400岩盐气溶胶治疗仪。

招标现场需提供样品

2、心内血液回收器参数

所投产品需在省标目录内。用于体外循环下各种心脏手术中回收并滤过血液。PVC材质，1500ml，有存血筒、消泡网、过滤网等组成。储血量≥1500ml，顶部设有不同规格的吸引孔，方便连接不同型号管道，有网内、网外药口、加液口。一次性无菌独立包装。

招标现场需提供样品

3、植入式骶神经刺激器套件参数

所投产品需在省标目录内。用于治疗难治性膀胱过度活动症、非梗阻性尿潴留、大便失禁、神经源性下尿路功能障碍、间质性膀胱炎以及其他排便功能障碍等。

植入式骶神经刺激电极套件

可1.5T磁共振，提供证明材料。自固定倒刺电极、绝缘层致密螺旋。电极的形状为直行，配备弯头导丝。

植入式骶神经刺激器

可1.5T磁共振，提供证明材料。外罩材质为钛。

电极修补套件

用作将骶神经刺激电极经皮下导入或移出体内；配备术中测试电缆、深度指示针、扭矩扳手、隧道器、扩张器。

招标现场需提供样品

4、中空纤维膜式氧合器参数

所投产品需在省标目录内。用于体外循环手术期间代替心肺功能使用对静脉血液进行氧合、热交换及作为静脉血的储血瓶。材质要求：PVC。规格：儿童型、婴幼儿型、成人型。有热交换器、硬壳静脉血储存器和过滤器等组成。连续使用时间≥6个小时。预充量小，操作简便。一次性无菌包装。提供膜式氧合器配套支架。

| 参 数 规格 | 婴幼儿型 | 儿童型 |  | 成人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静脉贮血器容积±10% | 2L | 3L |  | 4L |
| 最低安全液血面±10% | 200ml | 250ml |  | 300ml |
| 最大血流量≥(L/min) | 2.5 | 3.5 |  | 7 |
| 氧合膜面积≥ | 1m² | 1.2m² |  | 1.8m² |
| 有效热交换面积≥ | 0.2m² | 0.2m² |  | 0.2m² |
| 血气、热交换部分预充量≤ | 160ml | 190ml |  | 270ml |
| 静脉血入口尺寸(mm) | 9.5或6.3 | 12.7或9.5 |  | 12.7 |
| 动脉血出口尺寸(mm) | 9.5或6.3 | 9.5 |  | 9.5 |
| 静脉血库过滤孔径≤（um） | 40 | 40 | 40 |  |
| 限压阀正/负压安全值 | 正压≥5mmHg,负压≤-150mmHg |  |  |  |
| 热交换器进出水口尺寸(mm) | 12.7(汉森快速接头) |  |  |  |
| 进气口≥(mm) | 6.3 |  |  |  |

招标现场需提供样品

- 5、男科实验室耗材一批参数

所投产品需在省标目录内

| 名称 | 用途 |
| --- | --- |
| 支原体分离培养药敏检测试剂盒 | 用于临床解脲脲原体和人型支原体的培养鉴定， 半定量计数和药物敏感性实验 |
| 精子顶体酶活性检测试剂盒（底物酶法） | 用于精子顶体酶活性检测 |
| 精子（细胞）形态学快速染色液(Diff-Quik法） | 用于精子染色 |
| 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 用于门诊患者的早孕筛查 |
| 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 用于检测女性宫颈和男性尿道中衣原体 |

支原体分离培养药敏检测试剂盒

解脲人型支原体分离培养药敏检测试剂盒应采用微生物检验法，具备分离培养、鉴定、计数、药敏于一体的功能。单独包装。操作简单，显色鲜明，对比明显。敏感性、特异性：对解脲脲原体标准株ATCC33175和人型支原体标准株ATCC23114分离培养符合率为100%，药敏符合率≥90%。重复性：对解脲脲原体标准株ATCC33175和人型支原体标准株ATCC23114分离培养重复性为100%，药敏重复性≥90%。

精子顶体酶活性检测试剂盒（底物酶法）

适用于手工实验操作。精密度：批内精密度CV≤8%，批间精密度CV≤15%;特异性：3μmol/L酰胺酶干扰率不超过士15%;灵敏度：CV≤10%。

精子（细胞）形态学快速染色液（Diff-Quik法）

用于精液标本涂片的快速染色。可常温保存，性质稳定，保质期6个月以上。染色效果好，精子头体尾分别着色，其精子顶体区染成淡紫色，顶体后区染深紫色，中段与尾部染成淡蓝色或淡红色，背景色清晰，实验结果稳定。

人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）

方便于手工实验。重复性好，不同批次HCG试纸对同一标本显色一致。特异性高，抗干扰能力强。灵敏度高，最低检测下限不高于25U/L。

- 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法）

检测样品：生殖道拭子。临床应用：衣原体感染。检测阈值：4x1000 IFU/ml。检测原理：双抗体夹心法。

招标现场需提供样品

- 6、免疫组化试剂一批（10种）参数

所投产品需在省标目录内

| 名称 | 用途及要求 |
| --- | --- |
| C3c抗体试剂（免疫组织化学） | 1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| C4c抗体试剂（免疫组织化学） | 1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| C1q抗体试剂（免疫组织化学） | 1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| IgM抗体试剂（免疫组织化学） | 1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| IgG抗体试剂（免疫组织化学） | 1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| IgA抗体试剂（免疫组织化学） | 1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| DPC4抗体试剂（免疫组织化学法） | 1、用于免疫组化检测。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| 肺表面活性蛋白A （Surfactant Protein A ） 抗体试剂（免疫组织化学法） | 1、用于免疫组化检测。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 1、用于免疫组化检测。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| Collagen Type IV抗体试剂（免疫组织化学） | 1、用于免疫组化检测。2、按每毫升报价，规格报全。 |

招标现场需提供样品

7、全自动干式荧光免疫分析仪耗材一批参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏功能检测评估。需匹配巴迪泰A5000PLUS全自动干式荧光免疫分析仪。可溶性生长刺激表达基因2蛋白检测试剂盒（免于荧光干式定量法）、心肌肌钙蛋白I检测试剂盒、N-端脑利钠肽前体检测试剂盒。

招标现场需提供样品

8、一次性脑电传感器参数

所投产品需在省标目录内。用于与BISX4TM监测模块使用，可无创监测患者脑电信号。成人单侧、儿童单侧、双侧，三种规格。匹配BISX4TM模块使用，可同时满足BIS双通道和BIS四通道模块，实现脑电信号实时采集监测与麻醉深度动态监测，用于测量患者脑电信号，保障病人麻醉术中安全。满足BIS系统运行过程中会对传感器进行自动检测、识别，并记录相关数据。传感器/电极连接BIS系统连接产生的信息能真实反映患者的临床状态经过验证，并具备相应文献和临床数据支持。一次性脑电传感器单侧为四个电极芯片、双侧为六个电极芯片。采用银-氯化银传感导线，确保脑电信号低损耗传输。提供交流阻抗、直流失调电压、偏置电流耐受度等参数。含有微针电极／传感器技术薄片，可有效降低角质层带来的高阻抗干扰，且无需用砂纸打磨表皮，准确采集脑电信号。电极芯片由PE白色泡沫、和柔性微针触针组成，不含乳胶。提供投标全型号样品。可提供BISX4TM监测模块的维护保养。

招标现场需提供样品

9、一次性使用内窥镜活体取样针参数

所投产品需在省标目录内。用于内窥镜检查或治疗中的活检取样。取样针主要有内芯丝，针头，外管、三通、螺纹帽、手柄、抽吸器组成；针头规格（超薄壁）：19G、20G、22G，壁薄0.9mm、0.7mm ,针头长度:14mm,直径:1.8mm,有效长度:1200mm；一次性灭菌包装。

招标现场需提供样品

10、内窥镜超声吸引活检针参数

所投产品需在省标目录内。用于对气管支气管黏膜层下和管腔外的病变进行超声引导下穿刺活检。材质：镍钛合金材质，双软胶手柄+弹簧按压锁定装置，可单手操作，操作轻便。尺寸：工作长度720-760mm，针最大伸出长度40mm，针头外径1.1mm，插入部最大外径2.0mm。19G，22G，25G三种规格。具有超强的兼容性。三爪针尖，针身激光雕刻花纹；镜下显影清晰，易定位。需匹配奥林巴斯EU-ME2超声内窥镜图像处理装置。

招标现场需提供样品

11、多功能手术解剖切割器（可止血消融电极）参数

所投产品需在省标目录内。用于内镜下脑出血或经鼻蝶垂体瘤微创手术精准止血操作。作为手术设备附件，与高频发生器/或射频发生器配合使用，或与吸引装置配套使用。供临床神经外科手术切割、消融及止血、冲/吸的应用。柔性合金材质，具有弯折角度360度； 手控负压吸引功能；电热合金固相纤维复合材料及其纳米涂层；具备月牙式刀头和夹式刀头；具备折弯、抓取、吸引、切割、凝血、消融多种的功能；电极刀头长度2-4mm，通过直径3.8mm，工作长度能满足120mm、160mm、200mm。

招标现场需提供样品

12、球囊扩张导管参数

所投产品需在省标目录内。用于动静脉血管扩张及危重症产妇临时血管球囊封堵。大直径,耐高压，超强非顺应性球囊，用于动静脉血管扩张。由一个经皮腔内血管成形术导管与一个组合球囊组成，带有铂铱合金标记带。球囊直径6-26mm,球囊长度：4cm-8cm。

招标现场需提供样品

13、肠道支架及输送系统参数

所投产品需在省标目录内。用于因恶性肿瘤造成的肠道狭窄或梗阻。单杯口及双杯口，支架直径22mm及25mm；支架长度有60mm-120mm；输送系统鞘管的直径≤10F；输送系统的有效工作长度1350mm及2300mm；由肠道支架和输送系统组成；具有良好的耐腐蚀性，击穿电压应不小于200mV。且输送系统的金属部件应无腐蚀迹象；支架采用符合(B24627-2009中规定的镍钛合金材料；压缩力：支架压缩至标称直径 50%时，22mm 支架的压缩力应不小于1N，25mm支架的压缩力应不小于 1.7N；支架由标称直径的50%扩张至80%时,22mm支架的扩张力应不小于0.8N，25mm支架的扩张力应不小于0.8N；支架直径的变化率应在[-10%,10%]区间内。肠道支架的相变温度(A)应不大于15℃。将支架纵向拉伸至100N后，支架应无断裂现象。

招标现场需提供样品

14、甲醇参数

用于血液流水线推片机日常仪器保养。遗传室染色体检验收货制片固定。病理切片的固定。

优级纯GR，甲醇含量大于等于99.7%，500ml。

招标现场需提供样品

15、细胞培养瓶参数

用于培养羊水细胞。PVC材质。200只/箱。.直角斜颈（正方斜口）。TC表面 PS（聚苯乙烯）。25c㎡，50ml透气盖培养瓶。培养基用量：5-7.5mL。

招标现场需提供样品

招标现场需提供样品

16、盖玻片参数

用于显微镜观察时覆盖标本。玻璃材质。24*50mm、24*40mm。适用于显微镜盖玻片，由超白浮法玻璃制成，颜色为白色透明，具备极佳的透光性和平整度，透光度≥90%，强化学耐久性。

招标现场需提供样品

17、ABD血型纸卡参数

用于患者血型初检，献血员血型复检。纸质板状，木质原浆压制。20人份/张。纸质洁白光滑，凝集结果易于观察。每组检测具有ABD三组凹圆，凹圆直径≥12mm，并有编号和记录结果。凹坑的表面上有防渗透膜层。

招标现场需提供样品

18、抗Rh（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）参数

所投产品需在省标目录内。用于检测Rh血型系统抗原(C、c、E、e)检测,广泛应用于临床输血、血型鉴定和疑难交叉配血筛选。主要组成:抗C、抗c、抗E、抗e各1瓶。规格:5mL*4。2-8℃冷藏,避免冷冻。有效期:≥12个月。抗Rh（IgM）抗体应仅与目标Rh抗原(如C、c、E、e等)发生反应,不与其他血型抗原(如ABO系统抗原)发生交叉反应。确保抗体为单克隆抗体,具有高度特异性。能够检测到低浓度的Rh抗原,确保在临床样本中的准确性。抗Rh(IgM)抗体的效价≥1:64。

招标现场需提供样品

19、脊髓神经刺激测试电极参数

所投产品需在省标目录内。脊髓神经电刺激主要用于治疗慢性顽固性神经源性疼痛：(1)带状疱疹后神经痛。(2)残肢痛、幻肢痛和脊髓损伤后疼痛。(3)复杂性局部痛综合征。（4)交感神经功能失调和周围血管性病变引起的顽固性疼痛。(5)范围较大的肩背痛、腰背痛和周围神经性疼痛。(6)臂丛神经撕脱伤后疼痛、腰丛神经撕脱伤后疼痛。规格：可放置于硬膜外腔，包括电极导线，导丝，针，钢丝。材质：导线、电极、穿刺针（不锈钢)。需配备一次性无菌体外神经刺激器。兼容多种程控模式：包括低频刺激模式、高频刺激模式、DTM 兼频刺激模式。一次性无菌独立包装。

招标现场需提供样品

招标现场需提供样品

20、肝素涂层血管内覆膜支架系统参数

所投产品需在省标目录内。用于治疗血管直径参考范围4.0-7.5mm股浅动脉病变和治疗血管直径参考范围4.0-12mm髂动脉病变。规格：35系统：直径：5、6、7、8mm；长度：2.5、5、7.5、10、15cm；35系统：直径：9、10、11、13mm；长度：5、7.5、10、15cm；；18系统：直径：5、6、7、8mm；长度：2.5、5、7.5、10、15cm。EPTFE膜材质，钴铬合金骨架；直径5~13mm，长度2.5cm、5cm、7.5cm、10cm、15cm。CBAS肝素表面涂层。输送系统0.035英寸和0.018英寸，长度120cm。