- 1、超声治疗固定贴（医用超声耦合贴片）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于超声检测、诊断与治疗操作中使用。尺寸：贴片80mm*80mm，凝胶片直径41.5mm，允差土10%。形状：方形。外观：无色或浅色透明状，无不溶物，外观平整光洁，修边整齐。由水基凝胶块及其外包装组成，非无菌产品。需匹配源康鑫YKX-CA01型超声导入仪使用。耗材单独包装，无漏气，无漏液。保质期：≥2年。医用超声耦合贴片pH在5.5~8范围内。声速（35℃）：医用超声耦合贴片声速量值在1520m/s~1620m/s范围内。声特性阻抗（35℃）：医用超声耦合贴片声特性阻抗量值在 1.5x 106Pa·s/m~1.7x106Pa·s/m。声衰减（35℃）：医用超声耦合贴片声衰减≤0.1dB/(cm·MHz)。黏度：医用超声耦合贴片黏度（25℃)≥15Pa·s

招标现场需提供样品

- 2、电极传感器参数

- 所投产品需在省标目录内。用于神经传导速度测量仪，用于测量腓肠神经传导速度和感觉神经动作电位( SNAP ）的振幅，作为糖尿病周围神经病变的诊断手段。需匹配纽诺麦斯NC-stat DPNCh神经传导速度测量仪。材质：聚脂薄膜，表面带有凝胶。尺寸：121.9mm×37.6mm。单元间阻抗：＞5MΩ。DC阻抗：≤100Ω。

招标现场需提供样品

3、颅内血栓抽吸导管参数

所投产品需在省标目录内。用于对颅内大血管阻塞（ 颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内） 继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通。导管头端内径0.068inch(1.73mm)，导管最大外径6F；导管长度应包含如下尺寸：115cm、120cm、125cm、127cm、132cm，以适配颅内不同位置的血栓抽吸。导管头端具备线圈缠绕，在连接负压吸引泵使用时不被吸瘪；导管管身应具备≥16个过渡节段；导管头端具备蒸汽熏蒸塑形功能。应包含：血栓抽吸导管，导管远端具备亲水涂层；抽吸延长管：用于连接颅内血栓抽吸导管和负压吸引泵，长度>2000mm；管身配备流量开关，关闭后在100kPa的压力下保持30s，无泄漏；带止血的Y型连接器；蒸汽塑形芯棒；可撕裂鞘；卡板尺，用于测量血栓大小。提供2台便携式抽吸工具，提供配套使用的一次性使用血栓收集罐，均需单独报价。抽吸工具预算价格3000元/台。

招标现场需提供样品

4、倒刺线参数

- 所投产品需在省标目录内。用于外科手术缝合，无需打结，增强组织抓持力，提高缝合效率，适用于腔镜手术、机器人手术以及创伤急症快速闭合伤口时使用的常规倒刺线。符合腔镜手术、机器人手术以及创伤急症快速闭合伤口时使用的常规倒刺线。包括妇科、肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科等科室常用型号（需包含3-0，5/8弧度，针长27mm±2mm，线长23cm±2cm产品）；倒刺数量要求每厘米16个倒刺以上，倒刺为双角度切割。尾部有尾环设计，无需打结。投标需标明断裂/抗张强力规格，抗张规格为4-0，3-0，2-0，0或切割前规格为3-0，2-0，1-0，1#。吸收期:中吸收期90-120天内完全吸收，慢吸收期170-180天内完全吸收。

具体规格参考如下：

| 序号 | 断裂/抗张规格 | 材质 | 单双针 | 针弧 | 针型 | 针长 | 线长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 37mm±2mm | 45cm±2cm |
| 2 | 1# | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 37mm±2mm | 30cm±2cm |
| 3 | 0# | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 37mm±2mm | 45cm±2cm |
| 4 | 0# | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 37mm±2mm | 30cm±2cm |
| 5 | 2-0 | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 37mm±2mm | 30cm±2cm |
| 6 | 2-0 | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 26mm±2mm | 20cm±2cm |
| 7 | 3-0 | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 26mm±2mm | 15cm±2cm |
| 8 | 3-0 | 中吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 17mm±2mm | 20cm±2cm |
| 9 | 4-0 | 慢吸收 | 单针 | 1/2弧 | 圆针 | 17mm±2mm | 15cm±2cm |
| 10 | 3-0 | 中吸收 | 单针 | 5/8弧 | 圆针 | 27mm±2mm | 23cm±2cm |

招标现场需提供样品

5、一次性使用心脏停跳液灌注管路参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏体外循环手术中，心肌保护时使用。成人型主动脉根部灌注针头（直型、Y型）；儿童型主动脉根部灌注针头（直型、Y型）；左冠状动脉灌注针头：大号、中号、小号；右冠状动脉灌注针头：大号、中号、小号。由灌注头、灌注头底座、不锈钢管、手柄、保护帽、接头、软管、不锈钢针芯、针芯底座、管夹、三通开关等组成。一次性无菌独立包装。

招标现场需提供样品

6、封闭式负压冲洗吸引装置参数

所投产品需在省标目录内。用于对非慢性创面进行引流，对创面进行封闭、覆盖、冲洗、保湿、吸引、引流等治疗。材质：引流装置由聚氨酯和聚乙烯醇材料组成。组成：外接插式引流管、外接插式冲洗管、医用粘胶贴膜、三通接头、二通接头。吸盘式，表浅创面无需连接引流管，点式吸引，根据创面情况随意安装吸盘。工作负压值≥10kPa (75mmHg)，≤70kPa(525mmHg)。引流材料的抗拉强度≥5N/cm2 。引流材料在－10℃～＋40℃，相对湿度大于等于80%的环境下放置24h,无溶融现象。尺寸：15cm*10cm*2cm（允许±20%)、10cm*10cm*2cm（允许±20%)、16cm*12cm*2cm（允许±20%)。

招标现场需提供样品

7、一次性使用栓塞保护伞参数

所投产品需在省标目录内。用于颈内动脉介入手术中，为患者提供血管远端栓塞的保护。镍钛编织滤网，网口锁边，导丝头端柔软，球帽圆滑，最大限度保护远端血管；双标记点，显影环；渐变的滤网孔径（有效捕栓孔径80-240um）；有3-7mm多个直径型号，输送导丝有320cm和190cm。一次性无菌独立包装。

招标现场需提供样品

8、血栓保护系统参数

所投产品需在省标目录内。用于导丝和血栓保护系统，以便在颈动脉，冠状动脉和隐静脉移植物中实施血栓成形术以及支架手术过程中容纳并取出血栓物质。用于直径在3.5-5.5mm的血管。非独立导丝系统。伞体材质：聚亚胺脂滤网膜。伞体网孔孔径≤110mm。360°金属浮动滤环,通用于3.5-5.5mm血管尺寸。导丝：0.014"。头端：放射显影的螺旋头端不超过3cm。长度：190-200cm、300-310cm。配件：可撕脱鞘，导丝扭控器，止血阀扩张工具。通过性：3.2F的通过外廓。一次性无菌独立包装。

招标现场需提供样品

9、生殖道分泌物免疫荧光染色液参数

所投产品需在省标目录内。用于生殖道分泌物的快速检测，主要包括细菌、霉菌、滴虫、和白细胞等，方便、快捷。染色液由水、荧光增白剂、氢氧化钾、复染剂、荧光素等组成。可对生殖道分泌物或生殖道脱落细胞进行染色。检验方法：涂抹于玻片，待染色完成后，置荧光显微镜下观察。标本染色后，真菌呈现明亮的绿色或蓝色荧光；细菌呈现橙色荧光，且观察到细菌粘附在线索细胞上；滴虫虫体呈现为红色荧光，在1/3处有特异性斜杆色核形态。

招标现场需提供样品

10、通用切片石蜡参数

用于常规组织切片及脱水处理。高纯度石蜡及树脂生产，无杂质，无异味，不含DMSO。熔点范围：56℃-62℃。白色或微黄色，半透明、固体颗粒状。用于常规3um-4um切片时，可保证切片的连续无皱片。所含有效成分常温下均易溶于二甲苯，溶解后无残留。内聚力强，确保低温下石蜡不易开裂，高温摊片不分散。

招标现场需提供样品

11、一次性病理刀片参数

用于生物组织病理分析时，配合切片机作切片使用。不锈钢材质。窄片0.254mmx8mmx80mm，刃角度34。刀片锋利度高，能够切割切片厚度最低至1um并且无刀痕。适配各类轮转式切片机。

招标现场需提供样品

12、温湿度计参数

用于仓库，实验室，设备间等场所的温湿度检测。塑料，金属表盘。20cmx20cm。

温度检测范围：-20-＋40℃。湿度测量范围：1%-100%。温度测量精度：±2℃。湿度测量精度：±5%。

招标现场需提供样品

13、RhD(IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）参数

所投产品需在省标目录内。用于临床样本RhD血型的常规检测。凝集法；单克隆抗体。适用范围：无需预处理，手工。规格：10ml／支。外观无浑浊或变色。包装及标识具有良好的密封性和防潮性。凝集效价≥1:64。有效期≥12个月。

招标现场需提供样品

14、改良凝聚胺试剂盒参数

所投产品需在省标目录内。用于完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测及辅助用于临床交叉配血实验。测试量≥150测试/盒。由凝聚胺溶液、重悬液、低离子强度溶液（LIM）等组成。存储温度：2-25℃。有效期≥12月。特异性：可有效检出1gM,1gG抗原抗体。

招标现场需提供样品

15一体式取石、碎石网篮参数

所投产品需在省标目录内。用于在内窥镜下粉碎并取出胆道结石。取石／碎石一体，可直接进行碎石。由手柄、导管及网篮三个主要部分组成。保持导引丝位置的同时进行造影功能不更换部件就能进行胆管造影。可通过导丝≤0.035英寸，可通过2.8-3.2mm钳道。网篮开幅≥2.0cm。一次性无菌独立包装。

招标现场需提供样品

16、一体式胆道支架参数：

所投产品需在省标目录内。用于胆管进行引流，在有胆管狭窄或糊状结石的情况下，保持胆管开放。由预装支架和输送器组成。支架由聚亚胺酯和40％的硫酸钡制成，远端1.5cm固定部分涂覆有亲水涂层。输送器结构及组成包括 一根导引导管和一根推送导管。直径：≥7Fr；长度：5cm-10cm。一次性无菌独立包装。

招标现场需提供样品

17、覆膜胆道支架参数

所投产品需在省标目录内。用于胆道狭窄的介入治疗。由置入器和支架组成。支架为自膨式覆膜支架，带有回收线环及显影标记。支架表面附有派瑞林，支架材料为钛镍形状记忆合金，覆膜材料为硅橡胶。由软头、内管、中管、外管和手柄等部位组成。长度：60mm-120mm；直径：6mm-12mm。一次性无菌独立包装。

招标现场需提供样品

18、咬口参数

所投产品需在省标目录内。用于胃镜检查操作中，防止患者咬胃镜管。咬口表面清洁、光滑、无杂质、无毛刺、无注塑流；承受50N的压力30S不变形、不折损、不碎裂；绑带承受30N的压力，不断裂；结构组成：咬口主体和绑带；规格：大、中、小；绑带为松紧带形式：可调节。调节形式：日字扣；松紧长度：33±0.5，10±0.5;松紧密度：1.2±0.3。一次性无菌独立包装；

招标现场需提供样品

19、胆道扩张导管（非球囊扩张导管）参数

所投产品需在省标目录内。用于扩张乳头开口、胆管狭窄。由扩张导管和导管座组成。扩张导管的材料为聚四氟乙烯，导管头端带有可显影标记。长度为≥195cm，直径≥7Fr。可通过钳道≥2.8mm，可通过0.035in导丝。一次性无菌独立包装。

招标现场需提供样品

20、一次性口杯参数

用于承装冷、热饮用水。食品级塑料材质。食品级材质抗热耐温，不软化，冷热水皆可使用。杯口表面光滑，杯身防滑设计，杯体牢固不易变形。单杯容量在150m1-220ml，单包50-100只。

招标现场需提供样品

21、透析液过滤器参数

所投产品需在省标目录内。用于金宝200机器，细菌过滤器。需适配金宝200。

招标现场需提供样品

22、医用导管夹参数

所投产品需在省标目录内。用于腹膜透析患者进行腹膜透析换液时，为防止液体反流或者漏出，进行夹闭管路。组件由夹子主体、闭合口、臂组成。由塑料材料制成，使用中不与导管中液体接触。

招标现场需提供样品