- 1、一次性可视吸引管参数

- 所投产品需在省标目录内。配合负压吸引器使用，用于对妊娠早期的胚胎组织进行观察和吸引，从而达到人工流产的目的。照明：LED灯2颗。视向角：≥30°±10°。视场角：≥100°±15°。光学分辨率：≥8lp/mm（镜头外0-3mm）。彩色成像色。图像分辨率≥640×480。观察范围（空气中）：0～20mm。吸引口面积：6#：70mm²，7#：90mm²。吸引管工作长度≥157mm。管身材质：与人体接触部分采用医用不锈钢（符合GB9706.1标准要求）。管体内置高清摄像头，可实时直视，无画面质量问题。单管单腔。一次性可视吸引管手柄需配置拍照和录像功能按键，可采集图片及视频资料。需提供配套可视工具两套（控制价1000元/套）。

- 招标现场需提供样品

2、一次性使用肠内营养输注器（配套费森尤斯A057、7751690AP肠内营养泵）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于肠内营养输注。不能经口进食需鼻胃/肠管进行肠内营养供给的患者。拉伸性能：泵用肠内营养输注管的软管部分及各连接处应能承受15N的线性拉力而不断裂或分离。泄漏性能：泵用肠内营养输注管的软管部分应承受200kPa(2.0bar)水压2min无泄漏。T型接口与输注管的连接部分应能承受50kPa(200mbar)水压30s无泄漏。泵用肠内营养输注管上的连接件(ENLock连接件)。输注管连接端尺寸应符合GB/T1962.1-2015的要求:喂养管连接端尺寸内径约2.9mm，外径约8.4mm，内径和外径允差为±10%。全紫色管路,一次性无菌独立包装。需匹配费森尤斯A057、7751690AP肠内营养泵。

- 招标现场需提供样品

- 3、一次性使用肠内营养输注器（配套费森尤斯APPLIX Smart肠内营养泵）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于肠内营养输注。不能经口进食需鼻胃/肠管进行肠内营养供给的患者。拉伸性能：泵用肠内营养输注管的软管部分及各连接处应能承受15N的线性拉力而不断裂或分离。泄露性能：泵用肠内营养输注管的软管部分应承受200kPa(2.0bar)水压2min无泄露。泵用肠内营养输注管上的连接件(ENLock连接件)。肠内营养输注器具有弹性、总长度≥2000mm。一次性无菌独立包装。需匹配费森尤斯APPLIX Smart肠内营养泵（包括止液夹）。

- 招标现场需提供样品

4、一次性使用肠内营养输注器（配套北京来普惠EA323肠内营养泵）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于肠内营养输注。不能经口进食需鼻胃/肠管进行肠内营养供给的患者。产品一次性肠内营养供给，由针式泵用接口、止液夹、导管、滴斗、硅橡胶泵管、流量调节器、冲洗三通、塔座等组成。管路需自带流量调节器。提供针式接口、袋装接口（不同包装量）、盖装接口等不同规格型号的管路。密封性能：密封所有进出口，施加125kPa水压无泄漏维持时间≥2分钟。拉伸性能：软管部分应能承受≥15N线型拉力不断裂或分离，各连接处和连接件能承受≥15N的线型拉力不分离。含有用于冲洗用途的三通，不中断连接管路可进行冲管或打药。末端塔座式接口，塔座可拆卸。透明管壁。全紫色泵管管路,一次性无菌独立包装。总导管长度≥1800mm,硅胶管110-112mm。需匹配北京来普惠康EA323的肠内营养泵。

- 招标现场需提供样品

5、一次性使用肠内营养输注器（配套深圳麦科田EP-60C肠内营养泵）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于肠内营养输注。不能经口进食需鼻胃/肠管进行肠内营养供给的患者。紫色管体，不含DEHP；多种链接接口和加药口；肠内营养管路中硅胶管长度≥75mm。管路长度兼容输液架和吊塔，输注器长度≥2300mm。卡扣处具有黑色磁环，辅助机器识别耗材在位。具有禁止静脉输液标识，保证肠内营养输注安全性。一次性无菌独立包装。需匹配深圳麦科田EP-60C肠内营养泵。

- 招标现场需提供样品

- 6、一次性使用肠内营养输注器（配套深圳圣诺SN-600N肠内营养泵）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于肠内营养输注。不能经口进食需鼻胃/肠管进行肠内营养供给的患者。全紫色管道，材质为DINCH，不含DEHP增塑剂；管路由针刺接头或瓶装接头，导管，三通接头或Y型接头，步进接头，锁紧接头等组成，进气式设计；输注器长度≥2240mm,外径4.0-4.15mm，内径2.9-3.05mm；针式泵用接口与滴斗距离≥500mm。滴斗长度76mm±1mm，滴斗上端最宽处22mm±1mm，下端最窄处12mm±1mm。硅橡胶管长度110mm±2mm，能够有效围绕泵的转子。硅橡胶管下端塑料定位器，卡扣处外径8mm。塑插针能与输液瓶或瓶装营养液连接紧密，输注过程无液体渗漏；营养供应管路的软管和各连接处能承受不小于15N线性拉伸分离力（需要提供技术支持佐证）；一体化输注器转轮输出襻挂扣；每个最小包装均含有悬挂液体的网兜；一次性无菌独立包装。需匹配深圳圣诺SN-600N肠内营养泵。

- 招标现场需提供样品

- 7、一次性使用肠内营养输注器（配套荷兰纽迪西亚800型、英复特、英复特Flocare Infinity Ⅱ肠内营养泵）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于肠内营养输注。不能经口进食需鼻胃/肠管进行肠内营养供给的患者。全紫色管路,管路与设备连接处为U型接口。管路由针刺接头或瓶装接头，导管，三通接头或Y型接头，步进接头，锁紧接头等组成，进气式设计；材质为DINCH，不含DEHP增塑剂；需要两种型号，型号1：长度≥224cm 外径4.0-4.15mm内径2.65-2.8mm；型号2：长度≥240cm外径4.0-4.15mm内径2.9-3.05mm；塑插针能与输液瓶或瓶装营养液连接紧密，输注过程无液体渗漏；肠内营养输注器具备防逆流功能；营养供应管路的软管和各连接处能承受不小于15N线性拉伸分离力（需要提供技术支持佐证），各连接口无开裂或脱离现象，与营养泵连接一键填充后末端自动识别并报警；水滴状阀门控制系统，可潮汐式输注；包含针刺式,瓶装,袋装式多种规格，可依靠重力持续性输注；每个最小包装均含有悬挂液体的网兜；一次性无菌独立包装。需匹配荷兰纽迪西亚800型、英复特、英复特Flocare Infinity Ⅱ肠内营养泵。

- 招标现场需提供样品

- 8、一次性使用肠内营养输注器（配套苏州泽德CY-1200肠内营养泵）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于肠内营养输注。不能经口进食需鼻胃/肠管进行肠内营养供给的患者。紫色管体，不含DEHP；多种链接接口和加药口；导管直径4.2mm±1mm，硅胶管端长度170mm±1mm；中方紫调节器两通接头透明；涵盖软滴瓶与滴瓶盖，稳定且不易炸管；管路长度兼容输液架和吊塔，输注器总长度≥2300mm；具备禁止静脉输液标识。一次性无菌独立包装。需匹配，苏州泽德CY-1200肠内营养泵。

- 招标现场需提供样品

- 9、一次性使用血液透析滤过器及配套管路参数

- 所投产品需在省标目录内。用于金宝（Gambro）Prismaflex连续性血液净化装置。

- 招标现场需提供样品

- 10、显微牙周手术器械套装参数

- 用于种植手术，牙周基础手术，牙周翻瓣手术，种植体周围炎治疗等治疗项目。材质：医用免疫钢/高碳免疫钢。

- 单套清单：

| - 序号 | - 名称 | - 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 牙周探针 | - 刻度探针：黑色刻度表示，刻度为1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15mm，且在5mm、10mm、15mm处为全黑标识。 |
| - 2 | - 树脂刻度探针 | - UNC12彩色探针头1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12。材质为树脂探针 |
| - 3 | - 牙周龈切刀 | - #15/16Kirkland牙周龈切刀，三角形双边开刃。 |
| - 4 | - 牙周龈切刀 | - Orban刀：1/2allenorban牙龈刀，柳叶刀，用于分离牙周膜。 |
| - 5 | - 双面口镜（含口镜柄） | - 口镜头可以拆卸，口镜头为双面，镜面为镀铑涂层，表面反射且有防雾功能，镜面直径为22mm。 |
| - 6 | - 手术刀柄 | - 高抛光，带有防滑凹槽，为圆柱形，可以安装所有刀片。 |
| - 7 | - 骨膜分离器 | - 9Molt骨膜分离器，一端为椭圆形，一端为矛型带尖。工作端边缘为开刃。 |
| - 8 | - 骨膜分离器 | - BUSER骨膜分离器，一端为菱形设计，一端为椭圆形工作端边缘为半开刃。 |
| - 9 | - 骨膜分离器 | - 24G骨膜分离器，一端为斜切刃口计，一端为椭圆形工作端边缘为半开刃。 |
| - 10 | - 通用刮治器 | - 2R/2LColumbia哥伦比亚通用刮治器 |
| - 11 | - 通用刮治器 | - 4R/4LColumbia哥伦比亚通用刮治器 |
| - 12 | - 牙龈锉 | - 3/7Hirschfeld牙龈锉（颊舌侧），工作端部位带有凸起纹路，可修整根面。颊舌侧 |
| - 13 | - 牙龈锉 | - 5/11Hirschfeld牙龈锉（近远中侧），工作端部位带有凸起纹路，可修整根面。近远中侧 |
| - 14 | - 组织镊 | - 32Semkin-Taylor组织镊，弯头，全长12.5CM，工作端带有防滑纹设计，无齿。 |
| - 15 | - 组织镊 | - Cushing组织镊，带弯金柄组织镊，表面为哑光防滑设计，工作端为十字交叉纹理，夹持组织稳定。 |
| - 16 | - 显微持针钳 | - Castroviejo显微持针钳（金柄），显微手术中可夹持5-0、6-0、7-0、8-0的缝合线，工作端带有钨合金镶嵌，弯头，关节按压锁扣式。手柄扁平式，握持稳定性高。 |
| - 17 | - 显微持针钳 | - Castroviejo显微持针钳（金柄），显微手术中可夹持5-0、6-0、7-0、8-0的缝合线，工作端带有钨合金镶嵌，弯头，关节按压锁扣式。手柄为圆柱式，便于转向。 |
| - 18 | - 显微缝合镊 | - 全长15cm，手柄为圆柱式，便于转向，角度调整。 |
| - 19 | - 手术剪 | - 手术剪，单柄镀金，S型双弯设计，刃口带有防滑齿，全长11.5cm。 |
| - 20 | - 大器械盒 | - 大器械盒(20支装)红色硅胶垫，外部尺寸:203mm×280mm×32mm。可放置20支杆类器械。 |
| - 21 | - 小型金属混合杯 | - 金属混合杯，手挂式，可以夹持在手指上。 |
| - 22 | - 钛种植体刮治器(1套) | - 适用于种植体周围炎治疗，工作端材质为纯钛材质，阳极氧化处理，颜色为天青色。分别用于前牙，后牙近中，后牙远中。手柄带有螺旋防滑纹设计。 |
| - 23 | - 记号镊（左、右） | - 牙周记号镊一对，工作端一侧带有凸起尖，尖口锋利。另一侧带有刻度纹设计。分别用于上牙，下牙牙周软组织标记。 |
| - 24 | - 牙龈分离器 | - 牙龈分离器一对，分别可用于前牙，后牙牙龈分离。可用于分离牙周膜以及剥离软组织。 |

- 招标现场需提供样品

- 11、覆膜支架系统参数

- 所投产品需在省标目录内。用于治疗肾下腹主动脉瘤或主髂动脉瘤介入手术治疗。范围：具有足够的髂动脉/股动脉通路；肾下主动脉治疗直径在19-32mm范围之内。经股动脉导入，输送系统具有尖端捕捉机制(俗称后释放）；支架带裸冠，带倒钩，肾上锚定。输送器外径小于等于20F；输送器具有亲水涂层；支架金属材质为镍钛记忆合金材料，以适应MRI检查；覆膜材质为涤纶或聚酯材料等。支架直径型号齐全，主体近端直径及延长段近远端直径在10-36mm范围内;支架主体覆膜部分长度范围为：120mm-180mm。适用于肾下主动脉直径在19-32mm，髂动脉直径在8-25mm的腹主动脉瘤以及主髂动脉瘤患者。

- 招标现场需提供样品

- 12、注射用透明质酸钠参数

- 所投产品需在省标目录内。用于软组织填充、轮廓塑形、分层抗衰、深层补水、静态纹修复，分层精细化治疗，主要适用于眼周、口周细纹的改善；适用于苹果肌、法令纹的填充、太阳穴凹陷的填充改善；鼻梁、下巴的塑形；复合型透明质酸钠针适用于全脸补水及干纹改善；适用于静态纹改善及全脸肌肤养护。.高效交联、提升透明质酸钠的稳定性与维持时间。需含有利多卡因，注射后可缓慢释放。注射后无肿胀、过敏现象。普通填充型和小分子复合型2种。

- 普通填充型

- 用于全面部填充，满足浅、中、深不同层次的精细化填充，以达到面部复杂的轮廓塑性需求。规格1.0ml/20mg。要求有单相无颗粒、双相小颗粒、双相中颗粒、双相大颗粒（800μm）不同规格，维持时间＞8个月。

- 小分子复合型

- 用于面部的真皮浅层注射，改善皮肤干燥、肤色暗沉。规格：2.0ml/24mg、3.0ml/36mg；微交联、非交联。

- 招标现场需提供样品