1、一次性塑料采血袋参数
所投产品需在省标目录内。用于开展储存式自体输血技术，储存全血或单采红细胞，可有效保障患者用血安全、规避异体输血风险。基本结构：由采血针、采血管、袋体、输血插口、阻塞件、悬挂口、保存液（添加液）、血袋标识等组成。无菌、无热源，血液储存无毒、无不良反应。医用不锈钢采血针、有针帽防护。采血袋：单联袋、三联袋；单联袋用于保存全血，三联袋用于保存全血或单采红细胞；规格包括200ml、400ml等；采用医用级PVC材质，膜袋柔软，半透明、无杂质；血袋膜单层厚度0.39-0.42mm；血袋寿命期内2年，水分损耗不大于5%。PVC材质导管，透明、柔软、不打折，符合GB14232.1要求，承受20N拉力至少15s不产生泄漏。热转印标签，无脱落风险。红细胞保存液：抗凝保存液可2-6℃保存全血或红细胞≥35天，原材料及成品符合中国药典及国家药品标准规定。
招标现场需提供样品

2、膜型血浆成分分离器参数
所投产品需在省标目录内。用于开展双重滤过血浆置换治疗，更特异性地清除血脂等致病因子，减少白蛋白及营养物质的丢失。需匹配费森尤斯COM.TEC血液成分分离机。膜滤过原理，湿性膜，柱内有预充液。需提供适配的连接管件。
招标现场需提供样品
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3、腔镜器械参数
用于胃肠外科常见疾病。
①持针器，1把，钳口左弯，直型手柄，带硬金属钳口及可脱开锁齿，针和缝线不易滑脱，符合人体工程学，钳口1：1力反馈，直径≤5mm，工作长度≥33cm。
②无创抓钳，1把，钳口双侧可动，可旋转，带单极电凝接口，直径≤5mm，长≥36cm，符合人体工程学，钳芯、外管、手柄可三拆分。
③肠钳，1把，钳口单侧可动，钳头开窗上翘，无创细齿，可旋转，带单极电凝接口，直径≤5mm，长度≥36cm，符合人体工程学，钳芯、外管、手柄可三拆分。
④分离抓钳，1把，弯头，钳口双侧可动，可旋转，带单极电凝接口长，直径≤5mm，长≥36cm，符合人体工程学，钳芯、外管、手柄可三拆分。
招标现场需提供样品

4、双通道脊柱内窥镜手术系统（UBE器械）参数
用于脊柱内窥镜检查和手术。
①开路器2把：工作长度≤170mm，直径≥15mm
②冲洗管2支：工作长度≤150mm，直径≤2.5mm
③骨锤2把
④定位针2把：工作长度≤200mm，直径≥2.5mm
⑤通道扩张管2支：工作长度≤200mm，直径≥5mm
⑥通道扩张管2支：工作长度≥185mm，直径≥7mm
⑦通道扩张管2支：工作长度≥170mm，直径≥9mm
⑧通道扩张管2支：工作长度≥155mm，直径≥11mm
⑨通道扩张管2支：工作长度≥140mm，直径≥13mm
⑩通道扩张管2支：工作长度≥125mm，直径≥15mm
⑪牵开器2把：工作长度≤110mm，直径≤4mm
⑫牵开器2把：工作长度≤110mm，直径≥10mm
⑬牵开器2把：工作长度≤110mm，直径≥10mm，前端左弯
⑭牵开器2把: 工作长度≤110mm，直径≥10mm，前端右弯
⑮半套管2支：工作长度≤50mm，直径≤10mm，两侧均有倒齿型圆弧
⑯半套管2支：工作长度≤60mm，直径≥10mm，两侧均有倒齿型圆弧
⑰半套管2支：工作长度≤70mm，直径≥10mm，两侧均有倒齿型圆弧
⑱刮匙2支：工作长度≤120mm，直径≥4mm，前端有弯曲弧度
⑲刮匙2支：工作长度≤120mm，直径≥5mm，前端有弯曲弧度
⑳刮匙2支：工作长度≤120mm，直径≥4mm，反向型
㉑骨凿2支：工作长度≤120mm，工作端宽度≥5mm，直型
㉒骨凿2支：工作长度≤120mm，工作端宽度≥5mm，三角型
㉓骨凿2支：工作长度≤120mm，工作端宽度≤4mm，前端弯型，上翘角度≤15度
㉔骨凿2支：工作长度≤120mm，工作端宽度≥4mm×4mm，直角型
㉕剥离器2支:工作长度≤120mm，直径≤4mm，双头端可用，两端上翘角度分别为5度和15度
㉖剥离器2支:工作长度≤120mm，直径≤4mm，双头端可用，两端上翘角度分别为25度和35度
㉗双头神经拉钩2支：工作长度≤300mm，直径≤3mm，L 型工作端长度≥ 5mm
㉘髓核钳6支：工作长度≤200mm，直径≤3.5mm
㉙髓核钳6支：工作长度≤200mm，直径≥3.5mm，钳口上翘角度≥30度
㉚髓核钳6支：工作长度≤180mm，直径≤4.0mm
㉛髓核钳6支：工作长度≤180mm，直径≥4.0mm，钳口上翘角度≥30度
㉜髓核钳5支：工作长度≤200mm，直径≥3.0mm，钳口上翘角度≥45度
㉝蓝钳8把：工作长度≤180mm，直径≥3.5mm
㉞咬骨钳6支：工作宽度≤2.0mm，钳头开口≥15mm，钳口上翘型，钳口角度130度
㉟咬骨钳4支：工作宽度≥3.0mm，钳头开口≤15mm，钳口上翘型，钳口角度130度
㊱咬骨钳6支：工作宽度≤2.0mm，钳头开口≥15mm，钳口直型，钳口角度110度
㊲咬骨钳5支：工作宽度≥3.0mm，钳头开口≥15mm，钳口直型，钳口角度110
㊳咬骨钳4支：工作宽度≥4.0mm，钳头开口≥15mm，钳口直型，钳口角度110度
㊴可拆卸式咬骨钳手柄4把，手柄内孔通道≥5.5mm
需配备归类放置全部器械的消毒灭菌盒及独立放置内窥镜的灭菌盒各2个。
招标现场需提供样品

5、经鼻蝶手术器械的技术参数
用于内镜下经鼻蝶入路垂体瘤、颅咽管瘤等鞍区肿瘤微创手术。
	序号
	名称
	要求
	数量

	1
	脑吸引管
	1.总长235-240毫米，直径3毫米，直型；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成。
3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：≤0.4微米；
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	4

	2
	脑吸引管
	1.总长235-240毫米，直径4毫米，直型；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成。
3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：≤0.4微米；
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	4

	3
	鼻咬切钳
	1.工作长度125-130毫米，头宽3毫米，管式，直型，圆头；                                                                                                                                                                                                                    2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；                                                                                                                                                                                                                     3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。                                                                                                                                                                                                                    4.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	2

	4
	鼻咬切钳
	1.工作长度155-160毫米，头宽3毫米，直型，长圆头，鼻开筛用；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	5
	显微剪
	1.工作长度175-180毫米，直头，工作杆管式，工作杆表面磨砂处理，指圈式手柄，带有鲁尔冲洗接口，方向朝下；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，刷光工艺；
4.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	6
	显微剪
	1.工作长度175-180毫米，头部右弯，工作杆管式，工作杆表面磨砂处理，指圈式手柄，带有鲁尔冲洗接口，方向朝下；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，刷光工艺；
4.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	7
	显微剪
	1.工作长度175-180毫米，头部左弯，工作杆管式，工作杆表面磨砂处理，指圈式手柄，带有鲁尔冲洗接口，方向朝下；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，刷光工艺；
4.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	8
	显微剪
	1.工作长度175-180毫米，头部上弯，工作杆管式，工作杆表面磨砂处理，指圈式手柄，带有鲁尔冲洗接口，方向朝下；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，刷光工艺；
4.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	9
	吸引管
	总长215-220毫米，管体直径3毫米，左弯，上弯；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	10
	吸引管
	1.总长215-220毫米，管体直径3毫米，右弯，上弯；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	11
	吸引管
	1.总长215-220毫米，管体直径2.5毫米，直型，带保护套；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	12
	吸引管
	1.总长215-220毫米，管体直径3毫米，直型；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	13
	吸引管
	1.总长140-145毫米，管体直径3毫米；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	14
	吸引管
	1.总长160-165毫米，管体直径2.5毫米；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	15
	吸引管
	1.总长160-165毫米，管体直径2毫米；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	16
	肿瘤摘除钳
	1.工作长度175-180毫米，头宽2毫米，右向；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	17
	组织钳
	1.工作长度160-165毫米，头宽1.7毫米，枪形，工作杆精细；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，外表面粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	18
	鼻剪
	1.工作长度155-160毫米，上介；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成，应经热处理，硬度为50HRC-60HRC；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	1

	19
	鼻窦息肉钳
	1.工作长度135-140毫米，管径3毫米，直型，可拆卸，吸引；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	20
	鼻咬切钳
	1.工作长度105-110毫米，管式，头宽2.5毫米，直型，长圆头，反切，可旋转；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	21
	髓核钳
	1.工作长度200-205毫米，头宽2毫米，钳口长度6毫米，握柄式；
2.与人体接触部位采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	22
	椎板咬骨钳
	1.工作长度200-205毫米，头宽2毫米，开口10毫米，刃口倾斜角度130度，超薄型，反扣式；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	23
	剥离器
	1.总长230-235毫米，头宽2.5毫米，圆头，角弯，工作长度130毫米；
2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金材料制成；
3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差；
4.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。
	1

	24
	剥离器
	1.总长260-265毫米，双头，工作长度88毫米；
2.与患者接触部分的材料采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。
	1

	25
	鼻咬切钳
	1.工作长度125-130毫米，头宽2.5毫米，管式，反切；                                                                                                                                                                                                                    2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；                                                                                                                                                                                                                     3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	1

	26
	鼻咬切钳
	1.工作长度125-130毫米，头宽3毫米，角度45°，管式，上弯，圆头；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；                                                                                                                                                                                                                     3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。                                                                                                                                                                                                                    4.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	1

	27
	显微刀
	1.长度210-215毫米，直型，弦长3.8毫米，圆心角16°，半月形；
2.与患者接触部分的材料采用医用不锈钢制造,手柄钛合金材料；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	1

	28
	肿瘤摘除钳
	1.工作长度175-180毫米，头宽2毫米，上弯；
2.与患者接触部分的材料采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	29
	肿瘤摘除钳
	1.工作长度175-180毫米，头宽3毫米，直头；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	30
	肿瘤摘除钳
	1.工作长度175-180毫米，头宽2毫米，左向；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	31
	鼻组织钳
	1.工作长度125-130毫米，头宽3.5毫米，管式，直型，尖圆头；                                                                                                                                                                                                                    2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；                                                                                                                                                                                                                     3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	1

	32
	鼻组织钳
	1.工作长度125-130毫米，管式，头宽3.5毫米，头部角弯30度，尖头；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	33
	刮匙
	1.总长度250-255毫米，头部环状，内径3毫米，头部侧弯；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	1


招标现场需提供样品

6、颅内外血管搭桥器械参数
用于颅内外血管搭桥手术。
①.显微剪:直型，直锐头端，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长140.0-180.0mm，工作端长35.0-55.0mm，数量2把。
②.显微剪:直型，上弯锐头端，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长140.0-180.0mm，工作端长35.0-55.0mm，数量1把。
③.持针钳:直型，直头，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长140.0-180.0mm，工作端长40.0-60.0mm，数量1把。
④.持针钳:直型，上弯头，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长140.0-180.0mm，工作端长40.0-60.0mm，数量1把。
⑤.组织镊:直型，直头，头端带平台，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长140.0-180.0mm，工作端长35.0-55.0mm，数量2把。
⑥.组织镊:直型，上弯头，头端带平台，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长140.0-180.0mm，工作端长35.0-55.0mm，数量1把。
⑦.显微剪:阔口头端，深部枪式，直头，工作端长度 80.0-100.0mm，总长度 200.0-250.0mm，工作端不锈钢材质，手柄钛合金材质，数量1把。
⑧.显微剪:深部枪式，上弯刃，工作端长度 80.0-100.0mm，总长度 200.0-250.0mm，工作端不锈钢材质，手柄钛合金材质，数量1把。
⑨.组织镊：深部枪式，直头端，头端宽度 0.3-1.1mm，工作端长度 80.0-100.0mm，总长度 190.0-250.0mm，工作端不锈钢材质，手柄钛合金材质，数量2把。
⑩.持针钳:深部枪式，上弯头端，工作端长度 90.0-120.0mm，总长度 200.0-260.0mm，工作端不锈钢材质，手柄钛合金材质，数量1把。
招标现场需提供样品

7、外周刻痕药物球囊导管参数
所投产品需在省标目录内。用于血液透析通路的经皮腔内血管成形术，自体或人工动静脉透析通路狭窄病变的PTA术治疗。外周刻痕药物球囊导管为整体交换型球囊扩张导管，由末端、球囊、药物涂层、内腔管、镍钛丝、双腔管、显影环、亲水涂层、导管加强件和座组成。球囊表面的药物涂层中药物为紫杉醇，剂量密度为2-4μg/mm2，药物载体为中链甘油三酸酯；导管末端涂覆聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。直径4-8mm，长度20-80mm。内腔兼容0.035或0.018英寸导丝，输送长度45-130cm。额定爆破压力≥20atm。球囊表面有刻痕件,一次性使用，无菌包装。
招标现场需提供样品

8、传染病质控品参数
所投产品需在省标目录内。用于梅毒非特异性抗体检测试验（TRUST）和HIV抗体检测（胶体金法）的实验室日常室内质控。用于HIV抗体筛查检测（胶体金法）。质控品：500μL/支。试剂盒：40人份/盒。生产厂家资格：具备“国家质量监督检验检疫总局”或“国家市场监督管理总局”所颁发的《国家标准物质定级证书》。质控品：含人血清基质，TRUST质控：阴性、阳性（1:4-1:8）；HIV胶体金法质控品可同时检测HIV-1/2抗体。试剂盒：可同时检测HIV-1/2抗体。质控品：-15℃以下冷冻保存，有效期≥18个月；复溶后2-8℃可稳定保存7天。试剂盒：常温保存，有效期≥18个月。
招标现场需提供样品

9、免疫球蛋白基因重排检测试剂盒(毛细管电泳法)参数
所投产品需在省标目录内。用于体外定性检测人福尔马林固定石蜡包埋组织(FFPE)切片样本中克隆性免疫球蛋白基因重排状态,用于淋巴瘤的鉴别诊断。具备三类注册证。20人份/盒。需匹配Life Technologies 3500 Dx基因分析仪。
招标现场需提供样品

10、广谱病原体通用扩增试剂盒（100项）参数
所投产品需在省标目录内。用于同时检测100多种细菌和病毒。益于呼吸道病原体的早期 、快速、特异检测，为临床合理用药提供诊断依据。具备三类注册证。48人份/盒。需匹配宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统PCR仪。
招标现场需提供样品

11、广谱病原体通用扩增试剂盒（上呼吸病毒核酸检测16项）参数
所投产品需在省标目录内。用于同时检测16种上呼吸道细菌和病毒。益于呼吸道病原体的早期 、快速、特异检测，为临床合理用药提供诊断依据。具备三类注册证。48人份/盒。需匹配宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统PCR仪。
招标现场需提供样品

12、广谱病原体通用扩增试剂盒（40项）参数
所投产品需在省标目录内。用于同时检测40多种细菌和病毒。益于呼吸道病原体的早期 、快速、特异检测，为临床合理用药提供诊断依据。具备三类注册证。48人份/盒。需匹配宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统PCR仪。
招标现场需提供样品

13、宫腔压迫止血球囊参数
所投产品需在省标目录内。用于产科产后出血宫腔内压迫止血。一次性使用，无菌包装。球囊材质为医用硅胶。导管外径14Fr或16Fr，前端球囊可均匀扩张。充液容量30–500ml可控，单向防反流。导管带显影标识。
招标现场需提供样品

14、一次性使用无菌注射针（30G）参数
所投产品需在省标目录内。用于眼科患者玻璃体切割手术术中注入医用气体。针管外径(OD)0.30-0.32mm。针管内径(ID)0.13-0.16mm。针管长度13mm。针尖斜面角度长斜面角(LB)：9°-19°。
招标现场需提供样品


